红外体温监测仪主要技术参数

一、主要用途

对进出境人员实施无干扰体温实时在线检测，实现对体温超标行人实时图像定位、追踪的功能，并能在显示界面上准确识别标记，并实时告警。

二、红外光部分主要技术指标

传感器：非制冷焦平面探测器；

探测器材料：氧化钒；

★探测器像素：≥640×512；

温度分辨率：0.05℃；

探测器象元间距：17um；

响应波段：8-14um；

空间分辨率：0.895mrad；

镜头焦距：19 mm ，电动；

视场角：32°×26°；

温度分辨率：（NETD）	0.05℃；

成像距离：0.5m～8m；

响应时间：≤1秒；

测温范围：30℃～42℃；

测温精度（实验室误差）：±0.3℃（在规定的测量距离和使用环境条件下，测量直径60mm的黑体辐射源）；

★黑体：独立黑体，有效辐射面70×70mm，温度分辨率0.1℃，温度精确度±0.2℃；

接口：RJ45；

通讯协议：TCP/IP，UDP；

IP防护等级（机头）：IP44；

三、可见光部分主要技术指标

（一）名称

20倍300万1/2.8" CMOS ICR日夜型网络高清机芯。

（二）摄像机

传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS；

扫描系统：逐行扫描；

信号系统：PAL/NTSC

最小照度：彩色：0.05Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.01Lux @（F1.6，AGC ON）；

信噪比：大于52dB；

视频输出：网络编码输出；

分辨率：50HZ:25fps（2048X1536 ），60HZ:30fps（2048X1536），

50HZ:25fps（1280X720）， 60HZ:30fps（1280X720）。

（三）镜头

焦距：4.7-94mm，20 倍光学；

光圈：F1.6-F3.5；

水平视角：50.6-3.3 度（广角-望远）；

近摄距：10-1500mm（广角-望远）；

变倍速度（电动调焦）：大约2.7 秒（光学，广角-望远）

日夜转换模式：ICR滤片式；

（四）网络功能

支持协议：TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、FTP、802.1x、QoS、HTTPS、IPv6 （SIP、SRTP、可选）。

（五）主要功能

聚焦模式：自动/手动/一次聚焦；

曝光模式：自动曝光/光圈优先/快门优先/手动曝光；

日夜模式：自动/彩色/黑白；

电子快门：1/1秒 ~ 1/30,000秒；

宽动态：4级可调；

背光补偿：关/开；

曝光补偿：10级可调；

增益：16级可调；

坏点补偿：支持；

镜头初始化：内；

对外接口：36pin FFC（包括网口、RS485、RS232、CVBS、SDHC、Alarm In/Out、Line In/Out、电源）；

对外通信：RS485接口，Pelco协议。

（六）一般要求

工作温度和湿度：-20℃ ~ 60℃，小于90％RH；

电源供应：DC12V±10%；

功耗：静态2.5W，动态4.5W；

尺寸（mm）：50×60×88；

重量：265g。

★四、数据管理平台及处理模块

集成红外测温、数据分析应用服务，提供实时的报警数据传输、处理和结果展示，进行全链路的数据管理和实时报警信息处理。

平台系统功能要求：

（一）平台能兼容相关第三方设备的接口协议，预留接口，快速接入第三方信息，并与第三方确定通信协议后能将相关信息整合到平台中；

（二）服务器具有转发功能，可将第三方前端信息转发至后端应用，后端应用也可通过平台获取第三方前端信息；

（三）基于B/S架构的Web平台，可通过浏览器访问平台，实现信息的浏览、管理和操作；

（四）支持在服务器端持久化存储，查询、处理第三方信息等功能；

（五）采用国产数据库，提供权限管理功能，保护第三方信息不受未经授权的访问。

备注：1、带“★”的为必须满足内容，否则作为无效报价处理；

2、设备厂家要提供设备安装的技术服务；

3、满足该体温监测设备与我关现有通道式闸机的数据互联。