一次性使用病毒采样管（灭活型）技术参数

【规格/型号】

规格：3ml/管, 包装规格：50 管/盒。

【预期用途】

用于口咽拭子样本的收集、运输和储存等。

【工作原理】

在适当的缓冲液体系中加入保存液，迅速的灭活病原体，同时保证病原体的总核酸（DNA/RNA）稳定，提高检验的生物安全性和可靠性。

【主要组成及成份】

▲采样管，保存液（主要含聚乙二醇单辛基苯基醚、氯化钠、乙二胺四乙酸、三羟甲基氨基甲烷、异硫氰酸胍、丙三醇），采样拭子，样本密封袋。

【储存条件及有效期】

0-40°C 环境下保存，商品说明书有效期 24 个月；所提供商品剩余有效期必须大于18个月。

【产品性能指标】

1.外观包装整洁，无泄漏，无破损，标签清晰。

2.净含量不低于标示含量的 90%。

3.pH 值不超过 7.3±1

4. 保存液性能

4.1  灭活能力

用测试病毒感染宿主细胞测量保存液保存后的病毒滴度，病毒降低量（log10）应大等于 4 logs。

4.2 保存效果

1）将 10 5拷贝模拟病毒样本保存在病毒取样管中，然后进行核酸提取和 qPCR 检测，Ct 值在合格范围内。

2）在 2℃～8℃条件下，10 5拷贝模拟病毒样本保存于病毒保存液 24 小时，RT-PCR 核酸检测仍为阳性。

5.密封性

经密封测试后，采样管完好，管盖无松动，液体无漏液。

备注：1、标▲项为必须满足内容，否则作为无效报价处理；

2、供应商在报价时同时提供采样管说明书。