## 需求总明细
采购清单
序号 | 名称 | 规格 | 单价（元） | 需求数量 | 单位 | 小计（元） | 颜色及尺码 | 执行标准及技术参数 | 备注
1 | 一次性工作帽 | 20个/包 |  | 300 | 个 |  | 均码 | YY/T 1642-2019《一次性使用医用防护帽》标准 1.具有中华人民共和国二类医疗器械注册证。 2.产品材质应符合FZ/T64005-2011的无纺布材料。缝制密度或热合点≥3针/10mm,无纺布质量每平米≥18G。 3.产品需要经过环氧乙烷灭菌。 4.产品符合YY/T 1642-2019 《一次性使用医用防护帽》
2 | 防护面屏 | 独立包装 |  | 300 | 个 |  | 均码 | GB 14866-2023《眼面防护具通用技术规范》标准 1.符合GB 14866-2023《眼面防护具通用技术规范》标准； 2.产品规格：32x22cm 3.断裂强力不小于40N，断裂伸长率不小于15%； 4.表面抗湿性：外侧沾水等级不低于3级； 5.面屏：透光率不小于85%，雾度小于5%； 6.收紧带：佩戴舒适，适用于各种人群； 7.海绵条：使头套呈现立体效果，避免佩戴时面屏碰到脸部造成不适，海绵与头部接触，柔软舒适
3 | 医用外科口罩 | 独立包装 |  | 300 | 个 |  | 均码 | YY0469-2011《医用外科口罩技术要求》标准 1.符合医药行业标准：YY 0469-2011《医用外科口罩技术要求》； 2.每根口罩带与口罩体连接点处的断裂强力应不小于10N； 3.细菌过滤效率（BEF）不小于95%，对非油性颗粒的过滤效率（PFE）不小于90%； 4.口罩两侧面进行气体交换的压力差不大于35Pa； 5.鼻夹为长度不小于8cm的可塑性材料； 6.合成血液穿透：2mL合成血液以16.0KPa（120mmHg）压力喷向口罩外侧面，口罩内侧面未出现渗透； 7.阻燃性能：口罩离开火焰后燃烧时间不大于3s； 8.无异味，无刺激感，每个口罩独立包装。
4 | 医用防护口罩 | 独立包装 |  | 300 | 个 |  | 均码 | GB19083-2023《医用防护口罩技术要求》标准 1.执行最新国标GB19083-2023《医用防护口罩技术要求》，口罩外观应整洁、形状完好，表面不得有破损、污渍； 2.配有鼻夹，鼻夹由可弯折的可塑性材料制成； 3.口罩带与口罩体连接点的断裂强力不小于28N； 4.过滤效率等级为1级，PFE(非油性颗粒过滤效率) 不低于97%； 5.气流阻力：口罩的吸气阻力不超过215Pa； 6.阻燃性能：续燃时间不超过2.5s； 7.表面抗湿性：口罩外表面沾水等级不低于3级； 8.合成血液穿透性能：将2mL合成血以10.7KPa（80mmHg）压力喷向口罩，口罩内侧未出现渗透； 9.折叠形立体面罩，密合性好； 10.弹力耳带，硅胶圈，方便调节耳带松紧，保证佩戴舒适。
5 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 独立包装 |  | 300 | 副 |  | 9#、10#、12号 | GB7543-2020《一次性使用灭菌橡胶外科手套》标准 1.结构组成：为天然橡胶乳胶制造;由指部、掌部和腕部构成;分无粉、有粉型，其中:有粉型所含的粉为改性淀粉。 2.符合GB7543-2020《一次性使用灭菌橡胶外科手套》标准。 3.添加特种亲水涂层，穿戴方便。 4.经伽马射线辐射或环氧乙烷灭菌。 5.产品规格：6.5号、7.0号、7.5号、8.0号
6 | 医用一次性防护服 | 连体式 |  | 300 | 件 |  | M、XL、2XL | GB19082-2023《医用一次性防护服》标准 1.符合国标GB 19082-2023《医用一次性防护服技术要求》； 2.具有中华人民共和国二类医疗器械注册证； 3.弹性面部开口，前胸及颈部采用双面胶自粘门襟设计； 4.脚套一体式设计，防护更全面； 5.针织袖口设计，穿着更舒适； 6.抗渗水性：关键部位静水压不低于16.8KPa； 7.断裂强力和断裂伸长率：关键部位材料的断裂强力不低于60N，断裂伸长率不低于70%； 8.过滤效率：关键部位材料及接缝处对非油性颗粒的过滤效率不低于99%； 9.抗合成血液穿透性：不低于4级（7KPa压力不穿透）； 10.表面抗湿性：外侧沾水等级不低于4级； 11.透湿量：防护服材料透湿量不低于3800g/（m2·d）； 12.抗静电性：防护服的带电量应不大于0.6μC/件； 13.皮肤刺激性：原发性刺激指数为0。
7 | 反穿隔离衣 | 独立包装 |  | 300 | 件 |  | 均码 | GB/T 38462-2020《纺织品隔离衣用非织造布》标准 1.透气性强，螺纹袖口，独立包装； 2.抗渗水性：3级，静水压5.7kPa 3.胀破强度：125kpa 4.断裂强力：3级（纵向：77.9 横向：43.7） 5.透湿量：9400g/（m2·24h） 6.领口绑带长≥45cm，腰间绑带长≥110cm 7.符合GB/T 38462-2020《纺织品隔离衣用非织造布》标准。
8 | 一次性鞋套 | 50副/包 |  | 300 | 副 |  | 均码 | 1.无纺布材质、 2.蓝色短鞋套 3.适合34-44鞋码
9 | 防水靴套 | JJ-XT03 |  | 300 | 副 |  | 均码 | 1.YY/T1633-2019《一次性使用医用防护鞋套》标准 2.包装规格：2只/袋 3.主要结构：无纺布+PE膜+复合胶
10 | 铅防护服 | 1套/箱 |  | 14 | 件 |  | 蓝色，大号、中号、小号可选 | 1. GB 31520-2025《个体防护装备有毒有害及限量物资要求》 2. GBZ/T 《X 射线防护材料衰减性能的测定》 3. 铅当量的选择可以参考 GBZ 130-2020《放射诊断放射防护要求》 | 其中6件发往大连、4件发往丹东、4件发往鲅鱼圈
11 | 手套 | 独立包装 |  | 28 | 副 |  | 黑色，标准号 | 1. GB 31520-2025《个体防护装备有毒有害及限量物资要求》 2. GB 24539-2021（现行）与 GB 24539-2025（2026 年 9 月 1 日实施）《防护服装 化学防护服》 3. GBZ/T 《X 射线防护材料衰减性能的测定》 4. 铅当量的选择按照 GB 38452-2019《手部防护电离辐射及放射性污染物防护手套》 | 其中12副发往大连、8副发往丹东、8副发往鲅鱼圈
12 | 鞋套 | 独立包装 |  | 28 | 双 |  | 蓝色，标准号 | 1. GB 31520-2025《个体防护装备有毒有害及限量物资要求》 2. GB 24539-2021（现行）与 GB 24539-2025（2026 年 9 月 1 日实施）《防护服装 化学防护服》 | 其中12双发往大连、8双发往丹东、8双发往鲅鱼圈
13 | 防护口罩 | 独立包装 |  | 28 | 件 |  | 蓝色，小号、中号可选 | 1. GB 31420-2025《个体防护装备有毒有害及限量物资要求》 2. GB 2626-2019《呼吸防护 自吸过滤式颗粒物呼吸器》 | 其中12件发往大连、8件发往丹东、8件发往鲅鱼圈
14 | 防护眼镜 | 独立包装 |  | 28 | 个 |  | 红色透明，标准号 | 1. GB 31520-2025《个体防护装备有毒有害及限量物资要求》 2. GB 14886-2023《眼面防护具通用技术规范》 3. 铅当量的选择 0.25mmPb 或 0.35mmPb | 其中12个发往大连、8个发往丹东、8个发往鲅鱼圈
15 | 气密式（型）防护服 | 1件/箱 |  | 14 | 件 |  | 柠檬黄，均码 | 1.GB 24539-2021《防护服装 化学防护服》（现行）与 GB 24539-2025（2026 年 9 月 1 日实施） | 其中6件发往大连、4件发往丹东、4件发往鲅鱼圈
16 | 液密型化学防护服 | 1件/包 |  | 14 | 件 |  | 柠檬黄，均码 | 1.GB 24539-2021《防护服装 化学防护服》（现行）与 GB 24539-2025（2026 年 9 月 1 日实施） | 其中6件发往大连、4件发往丹东、4件发往鲅鱼圈
17 | 防化手套 | 独立包装 |  | 28 | 副 |  | 黑色，尺码7、8、9、10、11可选 | 1.GB 28881-2023《手部防护 化学品及微生物防护手套》 | 其中12副发往大连、8副发往丹东、8副发往鲅鱼圈
18 | 防化靴 | 10双/箱 |  | 28 | 双 |  | 黑色，大号、小号可选 | 1.GB 20265-2019《足部防护 防化学品鞋》 | 其中12双发往大连、8双发往丹东、8双发往鲅鱼圈
19 | 全面罩空气过滤呼吸器 | 独立包装 |  | 28 | 个 |  | 白色或灰色，均码 | 1.GB 2890-2022《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》 | 其中12个发往大连、8个发往丹东、8个发往鲅鱼圈
合计（元）