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大连海关技术中心2026年海关仪器设备购置及能力保障专项采购项目招标公告
项目概况：
大连海关技术中心2026年海关仪器设备购置及能力保障专项采购项目招标项目的潜在投标人应在通利晟信管理咨询有限公司（地址：大连市沙河口区万岁街135号）获取招标文件，并于2026年7月20日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：TLYQ2026-06048
项目名称：大连海关技术中心2026年海关仪器设备购置及能力保障专项采购项目
预算金额：107.10万元（人民币）
最高限价：107.10万元（人民币）
采购需求：大连海关技术中心2026年海关仪器设备1批，电子天平（规格一）2台，旋转蒸发仪1台，快速高温灰化仪1台，恒温恒湿培养箱（规格一）1台，恒温恒湿培养箱（规格二）1台，自动蒸馏仪1台，防爆冰箱1台，菌落计数器1台，霉菌培养箱1台，高压灭菌锅1台，实际胶质检测仪器1台，喷气燃料电导率分析仪1台，电子天平（规格二）2台。具体要求详见招标文件。
注：①投标人所投产品为非进口产品，否则视为无效投标文件。如发现有进口或从其他渠道购入进口产品的情况，视为虚假竞标，将依法废标或追究违约责任。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
②投标人不能只对本项目个别品目进行投标，否则将被视为非响应性投标而被拒绝。
合同履行期限：自签订合同之日起，35个日历日内全部到货。
本项目（不接受）联合体投标。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
1)专门面向小微企业采购项目，监狱企业、残疾人企业视同小微企业；
2）截至开标时间，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目，查询结果以评审过程中现场网络截图为准；
3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
3.本项目的特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
时间：2026年6月29日至2026年7月6日，每天上午9:00至11:30，下午13:00至16:30（北京时间，法定节假日除外）。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]地点：通利晟信管理咨询有限公司3楼（大连市沙河口区万岁街135号）。
方式：现场报名。
售价：500元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年7月20日9点30分（北京时间）。
地点：通利晟信管理咨询有限公司7楼（地址：大连市沙河口区万岁街135号）。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]1.本项目不接受进口产品投标，本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
2.现场报名：在招标文件发售期内，报名时携带营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件（三证合一的不需提供）、组织机构代码证复印件（三证合一的不需提供）、法定代表人证书原件（法定代表人报名提供）或法人授权委托书原件及被授权人身份证原件、复印件（授权委托人报名提供），上述证明材料须加盖公章，报名后发售招标文件。
3.招标代理机构银行信息：
公司名称：通利晟信管理咨询有限公司；
开户行：中信银行大连沙河口支行（仅限代理服务费及标书费）；
账号：7212910182600212195。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息：
名称：大连海关技术中心
地址：大连市中山区长江东路60号
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系人：崔妍
联系电话：0411-87954557
2.采购代理机构信息：
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名称：通利晟信管理咨询有限公司
地　址：大连市沙河口区万岁街135号
联系方式：王卓、王帅、金科宇、薛淯泷；0411-84651708、84651718
3.项目联系方式：
项目联系人：王卓、王帅、金科宇、薛淯泷
电　话：0411-84651708、84651718

[bookmark: _Toc527007500][bookmark: _Toc20587_WPSOffice_Level2]第一章  投标人须知及前附表
[bookmark: _Toc9376_WPSOffice_Level3]投标人须知前附表
	序号
	内容

	1. 
	项目名称：大连海关技术中心2026年海关仪器设备1批，电子天平（规格一）2台，旋转蒸发仪1台，快速高温灰化仪1台，恒温恒湿培养箱（规格一）1台，恒温恒湿培养箱（规格二）1台，自动蒸馏仪1台，防爆冰箱1台，菌落计数器1台，霉菌培养箱1台，高压灭菌锅1台，实际胶质检测仪器1台，喷气燃料电导率分析仪1台，电子天平（规格二）2台。

	2. 
	投标人须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的条件：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）专门面向小微企业采购项目，监狱企业、残疾人企业视同小微企业；
[bookmark: _GoBack]（2）截至开标时间，经“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、 “中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的不得参加本采购项目，查询结果以评审过程中现场网络截图为准；
（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。
本项目的特定资格要求：无。
注：1.本项目不接受联合体投标。

	3. 
	★交货地点：大连海关技术中心指定地点。
★供货期：自签订合同之日起，35个日历日内全部到货。
★本项目不接受进口产品投标。

	4. 
	投标人要求对招标文件进行询问的，请将询问问题以书面形式发到tonglishengxin@126.com邮箱，由采购人进行统一解答澄清；（邮件主题：大连海关技术中心2026年海关仪器设备购置及能力保障专项采购项目询问 + 投标人名称）。

	5. 
	投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

	6. 
	投标人必须以人民币报价。

	7. 
	投标有效期：90日历日。

	8. 
	投标文件编制要求、数量及封装要求：
1、投标文件应有章节目录，每页都应有页码标注。
2、投标文件应采用胶装。
3、投标文件1套正本，5套副本，正、副本需封装在同一密封袋内。
4、提供投标文件PDF扫描件一份（U盘），单独封装在密封袋内。
5、开标一览表须单独封装在密封袋内。
注：投标文件PDF扫描件须带有公章及签字，与纸质投标文件一致。

	9. 
	投标文件递交方式、时间：
递交方式：现场递交
递交时间：2026年7月20日9:00 -9:30(北京时间)
递交截止时间：2026年7月20日9:30（北京时间），逾期送达的投标文件恕不接受。
递交地址：通利晟信管理咨询有限公司7楼（地址：大连市沙河口区万岁街135号）。

	10. 
	开标时间：2026年7月20日9:30（北京时间）
开标地点：通利晟信管理咨询有限公司7楼（地址：大连市沙河口区万岁街135号）。
本项目邀请所有投标人参加开标会议，参加开标会议的投标人代表须携带本人身份证原件，委托代理人还须携带授权委托书原件以证明其身份，未携带证明材料的视为未参加开标会议。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

	11. 
	投标人资格审查：资格后审。
公开招标项目开标结束后，采购项目评审前，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

	12. 
	合同签订时间、地点另行通知。

	13. 
	招标文件获取时间：
发售时间：2026年6月29日9:00至2026年7月6日16:30(双休日及法定节假日除外)。

	14. 
	本项目不收取投标保证金。

	15. 
	评标办法：综合评分法。

	16. 
	本项目采购预算：107.10万元。
最高限价：107.10万元。
注：本项目设有单价限价，投标报价超过最高限价或单价超过单价限价的，其投标无效。

	17. 
	特殊说明：本项目核心产品为：快速高温灰化仪。
1.提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
注：多个投标人所投所有“核心产品”品牌均相同时，认定为“相同品牌”投标人。

	18. 
	1.采购标的对应的中小企业划分标准所属企业：工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。
2.根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目为预留份额专门面向小微企业采购项目。
3.根据财政部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。
4.根据财政部发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
注：中小微企业均须提供须供应商提供《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。残疾人企业提供《残疾人福利性单位声明函》。

	19. 
	节能环保政策：
采购人采购的产品如果是政府采购强制采购范围内的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库〔2019〕19号），供应商必须提供经国家确定的认证机构（市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告〔2019年第16号〕）出具的、处于有效期之内的认证证书复印件或法定信息发布平台公布的认证信息截图证明材料，否则响应无效。采购人采购的产品如属于政府采购优先采购范围内的（详见财库〔2019〕18号、19号），供应商提供经国家确定的认证机构（市场监管总局 2019 年第 16 号）出具的、处于有效期之内的认证证书复印件或法定信息发布平台公布的认证信息截图证明材料，享受优先采购政策（具体详见评分标准）。对于同属于节能产品和环境标志产品的，可以分别享受优先采购政策。

	20. 
	投标人应保证提供的产品均来源于正规厂家，并且是全新的合格产品。如提供的产品经采购人或相关部门检验不合格，所产生的一切后果由投标人自行承担，并追究其相关责任。

	21. 
	1.投标报价为与项目有关的开发、设计、人员、税金、保险、培训、代理服务费等所有费用的报价。该报价应包括：全部货物和服务的人员费用、材料费、加工费、零配件购置费、出厂验收费、安装费、运输费、保险费、有关部门检测验收费、售后技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具、踏勘费、及相关专业配合等费用。投标人还应充分考虑水、电及与本项目有关的其他一切费用，一并报入投标报价中，采购人不再支付除合同价款以外的任何费用。
2.投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人在报价时应充分考虑本次招标的各种风险（包括漏项风险），在合同执行期间中标价不再实行政策性调整和变动。以可调整的价格提交的投标将作为非实质性响应投标而予以拒绝。

	22. 
	★付款方式：（1）合同签订后，中标人提交下述单据之日起10个工作日内，招标人向中标人支付合同总价70%款项。
中标人提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书、单台/套设备对应款项发票（原件）、履约保证金单据。
（2）单台/套设备完成全部到货、安装调试，且经招标人验收合格后，中标人向招标人提交下述单据之日起10个工作日内，招标人向中标人支付该单台/套设备价格30%款项。
中标人提交单据：单台/套设备对应款项发票（原件）、到货验收报告、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）。

	23. 
	1．投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使得自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。投标人在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，重复针对同一采购程序环节提出的质疑将不予受理。
2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。未按要求签署的质疑函采购人不予受理。
（1）接收质疑函的方式：采购人接收纸质版加盖公章质疑函（同时将电子版发送至采购代理机构（或采购人）邮箱tonglishengxin@126.com）。
（2）联系人及电话：王卓 0411-84651708。
（3）通信地址：大连市沙河口区万岁街135号。

	24. 
	★履约保证金
（1）中标人在领取中标通知书后与采购人签订合同，并在合同签订后5个工作日内，向采购人提供合同金额5%履约保证金。
（2）履约保证金可以是支票或银行汇票或银行出具的不可撤销的履约保函或有关单位或银行出具的履约担保函。
（3）如果中标人未能履行合同并给采购人造成损失，履约保证金将作为对这一损失的补偿而付给采购人。

	25. 
	本项目采购代理服务费由中标人支付，包含在投标总价中不单独列项。收费标准：
中标人在领取中标通知书时，须向采购代理机构支付代理服务费，代理服务费支付方式：①现金；②电汇，如代理服务费采用电汇方式的，须在备注或用途栏备注：TLYQ2026-06048。
招标代理服务费标准为：以中标价作为基数，采用差额定率累进法的80%计算（100万元以下×1.5%；100-500万元×1.1%；500-1000万元×0.8%）。
如某货物中标金额为600万元，则代理服务费计算方式如下：
100万元×1.5%×80%=12000元
400万元×1.1%×80%=35200元
100万元×0.8%×80%=6400元
招标代理费合计为：12000元+35200元+6400元=53600元
代理服务费收款账户：
公司名称：通利晟信管理咨询有限公司；
开户行：中信银行大连沙河口支行（仅限代理服务费及标书费）；
账号：7212910182600212195。

	26. 
	对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，投标人应以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。如无法提供合理的澄清、说明或者补正则认为该内容无效，不采信。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

	27. 
	异常低价响应审查
政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会将启动异常低价响应审查程序：
（1）单台/套设备投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
（2）单台/套设备投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
（3）单台/套设备响应低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关投标人在30分钟内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，为无效响应文件。

	28. 
	（1）标记“★”号条款为必须满足条款，如不能满足，视为无效投标。
（2）招标文件的技术和商务条款中未标记“★”号的为非实质性要求，未响应非实质性要求的投标文件仍为有效，但可能影响评分。




投标人须知
[bookmark: _Toc25007_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc168800595]一、总则
[bookmark: _Toc168800596]1. 资金来源
[bookmark: _Toc168800597]1.1 采购人已具备用于支付“投标人须知前附表”所述项目费用的能力，能够支付本次招标后所签订的合同项下的款项。
2. 合格的投标人、合格的货物与服务
2.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求。
2.2 合同中提供的所有货物及其有关服务，均应来自中华人民共和国境内，本合同的支付也仅限于这些货物和服务。
2.3 本款所述的“来源地”是指货物开采、生长或生产或提供服务的来源地。所述的货物是指制造、加工或实质上装配了主要部件而形成的货物，商业上公认的产品是指在基本特征、性能或功能上与部件有着实质性区别的产品。
2.4 投标人必须满足“投标人须知前附表”所述项目要求。
2.5 其他要求：
2.5.1 与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
2.5.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。
[bookmark: _Toc168800598]3. 投标费用
投标人应承担所有参与此次投标活动所发生的相关费用，不论投标的结果如何，采购人将不承担任何费用。
[bookmark: _Toc21710_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc168800599]二、招标文件
[bookmark: _Toc168800600]4.招标文件构成
4.1招标文件包括：
4.1.1招标公告。
4.1.2投标人须知及前附表。
4.1.3合同条款及前附表。
4.1.4合同格式。
4.1.5用户需求书。
4.1.6投标文件格式。
4.1.7评分标准。
[bookmark: _Toc168800601]4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款、项目任务等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有按照招标文件要求做出实质性响应，没有实质性响应招标文件要求的投标将视为无效。
5. 招标文件的澄清
[bookmark: _Toc168800602]5.1 投标人要求对招标文件进行澄清的，应在“投标人须知前附表”所述截止时间前按招标文件中的通讯地址以书面形式转至采购人，采购人对此要求将以书面形式予以答复，同时将书面答复寄送给每位获取招标文件的投标人，但不标明问题的来源。
6. 招标文件的修改
6.1 在投标截止时间前，采购人依法可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
6.2 采购人对招标文件的修改或澄清将以修改函（或澄清函）形式书面通知所有投标人。修改函（或澄清函）与招标文件具有同等约束力。投标人接到修改函（或澄清函）后应立即以书面形式进行确认。
6.3 为使投标人编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购人可视情况酌情延长投标文件递交截止时间。
[bookmark: _Toc6173_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc2102_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc168800603]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc168800604]7. 投标的语言
[bookmark: _Toc168800605]投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用“投标人须知前附表”中规定的语言书写。投标人提交的支持文件的印制的文献可以用另一种语言，但相应内容须附有“投标人须知前附表”中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。
8. 投标文件构成
8.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：
8.1.1投标函；
8.1.2投标产品分项报价表；
8.1.3产品说明一览表（包括详细配置、技术参数、性能说明、产品说明书、图片、产品检验报告等）；
8.1.4偏离表；
8.1.5投标人关于资格的声明函；
[bookmark: _Toc168800606]8.1.6法定代表人资格证明书；
8.1.7法定代表人授权委托书；
8.1.8资格证明文件；
8.1.9中小企业声明函、监狱企业证明、残疾人福利性单位声明函；
8.1.10关于符合本国产品标准的声明函；
8.1.11政府采购节能产品、环境标志产品声明函；
8.1.12近三年（2023年1月1日至投标文件递交截止时间）类似项目业绩；
8.1.13供货及安装实施方案；
8.1.14售后服务方案及技术支持；
8.1.15技术培训方案
8.1.16投标人认为需提交的其他文件；
8.1.17投标人认为需说明的其他问题。
注：以上材料除“8.1.11至8.1.17”外，缺少任意一项，投标文件为无效。
9．投标函格式
[bookmark: _Toc168800607]投标人应完整地填写招标文件中的投标函格式和投标报价表及其附件，说明所提供的货物和服务、简介、来源、数量及价格。
10. 投标报价、投标货币
10.1 投标人应在适当的投标报价表上标明，本合同拟提供服务的单价(适用时)和总价。
10.2 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。根据投标人须知的规定，以可调整的价格提交的投标文件将作为非投标性投标而予以拒绝。
[bookmark: _Toc168800609]10.3 所有投标应按“投标人须知前附表”中规定的货币报价。
10.4 投标人对各种服务只允许有一个报价，采购人不接受任何有选择的报价。要求投标函有明确的投标报价（总价），有明确的项目完成期限，有明确的质保期。
10.5本次投标报价为与项目有关的开发、设计、人员、税金、保险、培训、代理服务费等所有费用的报价。该报价应包括：全部货物和服务的人员费用、深化设计、设计审核、材料费、加工费、零配件购置费、现场监造费、出厂验收费、安装费、运输费、保险费、有关部门检测验收费、售后技术服务、必不可少的部件、标准备件、专用工具、踏勘费、及相关专业配合等费用。投标人还应充分考虑水、电及与本项目有关的其他一切费用，一并报入综合单价中，采购人不再支付除合同价款以外的任何费用。
10.6本次招标的项目采用固定总价合同，合同总价在招标文件及合同约定的招标内容、及相应风险范围之内不可调整。
10.7投标人在报价时应充分考虑本合同期内的各种风险,包括漏项风险、加工条件、原材料价格变动和各种税费等风险，在合同执行期间其货物价格不再实行政策性调整和变动。
10.8 投标人在投标文件递交开标后，投标人不得调整、修改报价。
10.9 投标人的分项报价表反映出货物（服务）单价、数量、合价、产地及供货商等内容。
11. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。
12. 证明投标人资格的文件
12.1 按照规定，投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的组成部分。
12.2开标结束后，采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。
[bookmark: _Toc168800610]12.3投标人应按要求填写并提交招标文件上所附的“资格证明文件”。
13. 证明货物和服务的合格性
13.1按照规定，投标人应提交证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的一部分。
13.2货物和服务合格性的证明文件应包括投标报价表中对货物和服务来源地的说明，并由装运货物时出具的原产地证书证实。
13.3 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸和数据，包括： 
13.3.1货物和服务主要技术指标和性能的详细说明。
13.3.2应提供货物和服务从买方开始使用至“投标文件”中规定的期间正常、连续地使用所需的完整和备件和特种工具等清单，包括备件和特种工具的货源程序及现行价格。
13.3.3逐条对买方要求的技术规格进行评议，说明所提供货物和服务已对买方的技术规格做出了实质性的投标；或说明与技术规格条文的偏差和例外。
13.4 投标人在阐述上述13.3.3时应注意：买方在技术规格中指出的工艺、材料和货物的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并不具任何限制性，投标人在投标中可能选取替代标准，牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使买方满意。
[bookmark: _Toc168800612]14. 投标有效期
14.1所有投标应从规定的开标之日起，在“投标人须知前附表”所规定的以日历日计算的投标有效期内有效。
[bookmark: _Toc168800613]14.2在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可征得投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以信函、电子邮件形式等进行。投标人可以拒绝采购人的这种要求，同意延长的投标人不允许修改其投标文件。
15. 投标文件的式样和签署
15.1投标人按“投标人须知前附表”规定的数目递交投标文件，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。一旦正本和副本不符，以正本为准。
15.2投标文件的正本和所有的副本均需打印并由投标人法定代表人或法人授权代表签字或盖章。授权代表须将以书面形式出具的“授权委托书”附在投标文件中。
15.3除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字，涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章。
4、 [bookmark: _Toc3611_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc14848_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc168800614]投标文件的递交
[bookmark: _Toc168800615]16. 投标文件的密封和标记
16.1 投标文件须按以下方法装袋密封：
投标文件密封袋内装投标文件正、副本及电子版文件。封口处应有投标人法定代表人或是其授权代表的签字及投标人的公章。封皮上写明项目名称、投标人名称，并注明“xx年x月x日x时前不得开启”字样。
16.2如果投标文件未按要求密封和加写标记，采购人对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人将予以拒绝，并退回投标人。
[bookmark: _Toc168800616]17. 投标截止时间
17.1 投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前送达投标文件，投标截止时间后送达的投标文件将被拒绝。
[bookmark: _Toc168800617]17.2采购人可以按规定通过修改招标文件而酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。
18. 迟交的投标文件
[bookmark: _Toc168800618]采购人将拒绝投标截止时间后送达的投标文件。
19. 投标文件的修改和撤回
19.1截止时间前，投标人可以修改或撤回其投标文件，但必须以书面形式通知采购人。
19.2投标人的修改或撤回通知书应按规定编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。
19.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
[bookmark: _Toc17585_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc168800619][bookmark: _Toc27283_WPSOffice_Level3]五、开标与评标
[bookmark: _Toc168800620]20. 开标
20.1开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购人或者采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点组织开标。
20.2按照规定，提交了可接受的“撤回”通知的投标文件将不予开封。
20.3开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。
20.4开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。
20.5投标人不足3家的，不得开标。
20.6开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。
20.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
20.8投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
20.9投标文件有下列情况之一的，投标文件无效，采购人或者采购代理机构予以退回：
20.9.1	投标文件未按照招标文件的要求予以密封。
20.9.2 投标文件未能于投标截止时间之前递交至指定地点及指定接收人。
[bookmark: _Toc168800621]20.10开标后采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
21. 评标委员会的组成
21.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。
（三）对投标文件进行比较和评价。
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
21.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
21.3评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。
21.4采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。
[bookmark: _Toc168800622]21.5与投标人有利害关系的人不得进入评标委员会。
22.评标过程的保密性
22.1开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。
[bookmark: _Toc168800623]22.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。
23. 投标文件的澄清
[bookmark: _Toc168800624]为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求或允许对投标价格或实质性内容做任何更改。
24. 投标文件的审查
24.1开标后，采购人或采购代理机构对所有投标人进行资格审查，资格审查不合格的投标人不得进入评审环节。
24.2在资格审查后，评标委员会将对通过资格审查的投标人进行符合性评审。
24.3投标文件有下列情形之一的视为符合性评审不合格：
24.3.21投标文件中的投标函未加盖投标人公章或法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）或投标函件内容不全的。
24.3.2法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书原件。
24.3.3投标文件未按规定格式填写，或内容不全、关键字迹模糊无法辨认或投标文件正、副本数量不符合招标文件要求的。
24.3.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的（按招标文件规定提交备选方案的除外）。
24.3.5	投标报价超出项目预算或最高限价或单价限价的。
24.3.6“★”条款负偏离，不满足采购人技术要求。
24.3.7投标有效期不满足招标文件要求的。
24.3.8投标文件附有采购人不能接受的条件，或者对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面造成重大限制的。
24.3.9投标人投标文件中供货期、质保期不满足招标文件要求，偏离表内容不齐全。
24.3.10不符合法律、法规或招标文件中规定的其他实质性要求的。
24.4如果投标文件没有满足招标文件的实质性要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上投标的投标文件。
24.5在评标过程中，评标委员会如发现投标人以他人的名义投标、串通投标或以其它弄虚作假方式投标的，该投标人的投标无效。
24.6投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（一）投标文件中投标函报价与投标文件中相应内容不一致的，以投标函报价为准。
（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价。
（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
24.7同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
24.8 政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会将启动异常低价响应审查程序：
24.8.1单台/套设备投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；
24.8.2单台/套设备投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；
24.8.3单台/套设备响应低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
24.8.4评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
24.8.5评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关投标人在30分钟内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。
24.8.6投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，为无效响应文件。
25. 评标方法
[bookmark: _Toc168800625]综合评分法。评标委员会将按照招标文件要求，对满足招标文件全部实质性要求的投标文件按照评审因素的量化指标评审，得分最高的投标人为第一中标候选人。
26. 投标的评审、比较和中标候选人的推荐
26.1详细评审以招标文件为依据，对所有实质上响应的投标按照评分标准进行综合打分（评分标准详见附件一）。
26.2中标人的确定
评标委员会按照招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行评审，并出具评审报告，推荐中标候选人排序。
26.3采购人授权评标委员会直接确定中标人。
26.4本项目推荐3名有排序的中标候选人。采购人必须按照评审报告推荐的中标候选人顺序来确定中标人。如果中标人拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一个候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
27样品及演示
27.1要求投标人提供样品的，按照招标文件关于样品的评审方法以及评审标准进行评审。
27.2采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，应当及时退还或者经未中标人同意后自行处理；对于中标人提供的样品，应当按招标文件规定进行保管、封存，并作为履约验收的参考。
27.3演示的评审方法以及评审标准具体内容详见招标文件。
28. 中标公示及中标通知书签发
中标人确定之日起，采购人或者采购代理机构将自中标人确定之日起2个工作日内在指定平台发布采购结果。在公告中标结果的同时，采购人或代理机构向中标人发出中标通知书。
5、 [bookmark: _Toc16484_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc24388_WPSOffice_Level3]授予合同
[bookmark: _Toc168800626]29. 合同授予标准
[bookmark: _Toc168800630]采购人将合同授予被确定的中标人。合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变原合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，追加与合同标的相同的货物，所有补充合同的累积增加的采购金额不得超过原合同采购金额的10％。
30. 签订合同
30.1中标人在收到中标通知书后，按采购人规定的时间和地点与采购人签订书面合同。招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均作为该书面合同的附件。
30.2如果中标人没有按照规定执行，取消其中标资格，在此情况下按评标委员会评定的中标候选人排序结果依次补充。
[bookmark: _Toc168800631]30.3采购人自合同签订之日起2个工作日内在指定媒体发布合同公告。如需签订补充合同，补充合同的副本也应在指定媒体发布合同公告。
31. 腐败和欺诈行为
31.1此合同项下的采购人和投标人在合同采购和实施过程中应遵守最高的道德标准。
31.1.1为此目的，定义：(a)“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人在采购过程或合同实施过程中的行为；(b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购人的利益，包括投标人之间串通投标(递交投标文件之前和之后)，人为地使投标丧失竞争性，剥夺采购人从自由公开竞争所能获得的权益。
[bookmark: _Toc21142_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6653234]31.1.2如果采购人认为评标委员会所确定的中标候选人在本项目的竞争中有腐败和欺诈行为，则拒绝接受该授标建议。
32.落实政府采购政策
32.1对于中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的相关规定
32.1.1对于非专门面向中小企业的项目，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：
（1）非联合体投标
    小型和微型企业相应产品、服务投标报价的10%（10%—20%）；
（2）联合体投标
大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额30%以上的，投标报价扣除4%。
联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业，按第本款（1）条规定享受扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 
32.1.2监狱企业视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，对其投标报价按32.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业同时属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
32.1.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在满足价格扣除条件且在投标文件中提供了《残疾人福利性单位声明函》的，对其投标报价按32.1.1条款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
32.1.4本项目严格按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等财政部门发布的相关政策执行。
32.1.5本项目所属行业为工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业）。
32.2.对于节能产品、环境标志产品的相关规定
32.2.1采购人采购的产品如果是政府采购强制采购范围内的（详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》财库[2019]19号），供应商必须提供经国家确定的认证机构（市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告[2019年第16号]）出具的、处于有效期之内的认证证书复印件或法定信息发布平台公布的认证信息截图证明材料，否则响应无效。
32.2.2采购人采购的产品如属于政府采购节能环保标志产品政府采购品目清单范围内的（详见财库[2019]18号、19号），供应商提供经国家确定的认证机构（市场监管总局2019年第16号）出具的、处于有效期之内的认证证书复印件或法定信息发布平台公布的认证信息截图证明材料，享受政策性加分（具体详见评分标准）。对于同属于节能产品和环境标志产品的，可以分别享受优先采购政策。
32.3对本国产品的支持政策：
32.3.1政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
32.3.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。








第二章 合同条款及前附表
[bookmark: _Toc6653235][bookmark: _Toc477936074][bookmark: _Toc476747484][bookmark: _Toc467857551][bookmark: _Toc482863412][bookmark: _Toc467857350][bookmark: _Toc527007505][bookmark: _Toc1521_WPSOffice_Level3]

（参考模板）
大连海关技术中心2026年海关仪器设备购置及能力保障专项采购项目采购合同
甲方（采购人）:
乙方（供应商）:                                  
根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲方对____________采购项目以_____方式进行采购（采购项目编号：________ ），确定乙方为中标人（成交商），现依照招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源）、投标文件（响应文件）等相关文件的内容，双方达成如下协议：
第一条 采购货物清单
货物清单
	货物名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	设备总价
	

	运保费
	

	安装调试费
	

	制造商维保服务费（    年）
	

	        合同总价
	


第二条 合同总价款
甲方以支付总价款（人民币大写） __________元，接受乙方对上述货物的供货和伴随服务。包括乙方提供货物、包装、运输、货物的保险和储存、检测、验收、安装调试、保修服务、培训、资料及提供的伴随服务等所有成本、费用及税费，甲方（用户）无需再向乙方支付其他任何费用。详见附件分项报价表、设备配置清单和技术偏离表。
第三条 付款条件（注：项目需求书中另有要求的，以项目需求书中的约定为准）
（一）本合同以人民币付款。
（二）付款办法：
1.合同签订后，乙方提交下述单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价70%款项（人民币大写：_______；人民币小写：_______）。
乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、单台/套设备对应款项发票（原件）、履约保证金单据。
2.单台/套设备完成全部到货、安装调试，且经甲方（用户）验收合格后，乙方向甲方提交下述单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付该单台/套设备价格30%款项。
乙方提交单据：单台/套设备对应款项发票（原件）、到货验收报告、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）。
3. 因财政集中支付造成的付款延误，不计入约定付款时限；若乙方提交付款单据延迟、单据缺失或账户信息有误，甲方有权相应顺延付款期限，且不承担付款延误相关责任。
乙方收取货款账户为：
	
	

	
	

	
	


第四条 履约保证金
（一）合同签订之日起5个工作日内，乙方须按合同金额的_5_%（人民币大写：_______；人民币小写：_______）向甲方交纳履约保证金。如果乙方未按照约定时间交付履约保证金的，甲方有权单方面解除合同。
甲方指定履约保证金收款账户为：
	收款单位全称
	

	开户银行
	

	账号
	


（二）履约保证金以银行保函或银行电汇向甲方提供。
（三）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金之日起10个工作日内，及时补充扣除部分金额。或从合同货款中扣除部分金额。
（四）如乙方不履行合同，或履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还。
（五）设备全部安装调试，并经甲方（用户）验收合格后30个日历日内，乙方可以提交履约保证金退款申请。甲方凭乙方提交退款申请，10个工作日内无息退还。
第五条 包装
（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。
（二）乙方应在包装箱外标明合同名称、合同编号、产品名称、型号，包装箱内随附一份详细装箱单和质量证书。
（三）乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。
第六条 交货时间、地点、交货方法（运输方式）
（一）交货时间：合同签订后 35日内完成交货。
（二）交货地点：分配清单指定地点，详见附件。
（三）交货方法：由乙方负责采用适合的交通工具将采购货物及其附件运至交货现场并按甲方要求完成卸货，以双方签署设备到货验收签收单为准，交货时应一并交付货物的有关单证。货物运至海关指定地点的运输、劳务及相关保险的办理由乙方负责并承担相应费用。
（四）风险责任承担：货物的风险责任和所有权在双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告后由甲方承担和享有，此前的风险责任由乙方承担。
第七条 货物验收
（一）货物运至甲方（用户）指定地点后，由甲乙双方指派人员按照本合同规定对货物进行验收，乙方应提供交货清单等文件供甲方（用户）审查，甲方（用户）将按合同清单进行规格、数量、外观的检查。
（二）收货后_7_日内甲乙双方进行到货验收工作。如验收合格，甲方（用户）应及时履行验收手续，双方签署设备到货验收签收单；如验收不合格，甲方（用户）应以书面形式通知乙方原因，乙方收到通知后_7_日内提供解决方案。
（三）在验收工作中，发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。
（四）涉及设备安装调试的，乙方负责在甲方（用户）配合下完成所供设备安装调试并保证与用户原有设备互联互通，有关技术问题由乙方负责解决。安装调试后，双方签署设备安装调试验收报告。有关安装调试服务详见附件实施方案。
（五）合同项下货物生产期间，甲方（用户）有权派工作人员到生产厂进行监造、现场抽样和出厂前验核。此次验核不代表甲方（用户）对货物的最终验收。期间相关费用，包括技术交流和技术材料费等由乙方负担。
（六）为验核货物内在功能是否完备，甲方（用户）有权组织对货物进行随机抽样，并委托有关检测单位进行检测，该检测结果将作为货物质量的评判依据，相关送检和检测费用由乙方承担。如检测指标不符合招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源）、投标（响应）文件要求的，甲方有权拒收全部此类货物，乙方应按照甲方要求无条件对拒收货物进行更换，并承担由此给甲方造成的工期延误等损失。对乙方可能涉嫌提供虚假材料或虚假响应的行为，甲方有权依法向监管部门反映并追究乙方法律责任。
（七）甲方（用户）认为必要时，对大型或者复杂的货物采购项目，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，相关验收意见作为验收报告的参考资料，相关费用由乙方承担。
（八）验收标准以双方达成的对质量和技术标准的约定、乙方承诺的质量和技术标准、国家或行业规定的相关质量和技术标准中最高者为准，且应充分满足甲方使用要求。
(九)设备安装完成后，乙方无法在验收开始后10个工作日内达到投标文件的技术参数要求，视为验收不通过。甲方（用户）根据合同约定追究供应商（投标人及制造商）违约责任。
第八条 质量保证
（一）乙方应保证所供货物为______公司制造生产、原包装、全新未使用过的产品，与投标文件/应答文件承诺一致，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能。
（二）乙方应保证所供货物没有材料或工艺上的缺陷，并保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有本合同要求的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（三）如果乙方所供货物质量与合同不符，或证实所供货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部损失及费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方（用户）损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。
（四）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方（用户）应尽快以书面形式通知乙方。乙方收到通知后应10日内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（五）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方（用户）可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方（用户）根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
（六）本合同项目所有货物质量保证期为：自双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告之日起计算 2 年。
第九条 培训
本合同所包括的培训详见附件培训方案。
第十条 售后服务
（一）乙方在质量保证期内免费提供7（5）*24（8）小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，_    _小时内响应，保证__   _小时内到达现场并解决故障。
（二）本合同所包含的售后服务，包含制造商售后服务和代理商售后服务，具体见附件技术支持及售后服务方案。
第十一条 违约责任
（一）因乙方原因未能按照本合同要求交付合格的货物或提供相关服务的违约责任。
1.对于货物存在缺陷（包括潜在的缺陷）或者不符合合同要求的，或原材料、技术标准、尺寸、颜色等存在质量问题，在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，甲方有权要求退货、退货重新制作、新货替换。乙方应按照甲方意见，用以下一种或几种方式结合解决：
（1）退货：甲方将货物退回乙方，乙方将合同货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。
（2）退货重新制作：甲方将货物退回乙方，乙方按照技术标准要求重新制作，并承担由此发生的一切损失和费用。
（3）新货替换：乙方用满足技术标准要求的货物替换存在缺陷的产品，承担甲方蒙受的全部损失和费用，并承担由此引发的一切风险，且相应延长所换货物的质量保证期。
2.如果乙方未在甲方要求的10日内或甲方同意的期限内，按照上述甲方意见采取补救措施，甲方有权解除合同，扣除全部履约保证金，要求乙方退回甲方已支付的货款，并赔偿甲方（用户）的全部损失。甲方（用户）对验收无法达到投标文件承诺技术要求的，将涉事投标供应商信息、投标产品生产厂家信息、投标产品信息等在中国海关政府采购网进行公示。同时，甲方将相关情况上报至海关总署，海关总署将相关情况报财政部，由财政部根据《政府采购法》《政府采购法实施条例》等规定进行处罚。
3.对于未能按合同要求提供服务或未提供应当承担的服务的，甲方有权要求限期整改。无合理理由不进行整改的视为根本违约。
4.如发现有进口或从其他渠道购入进口产品的情况，视为虚假竞标，将依法追究违约责任。
（二）乙方未按照本合同规定的时间交货和提供服务的违约责任。
1.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方（用户）。甲方（用户）在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延迟交货时间或延期提供服务，如甲方（用户）不同意延期，乙方仍应当按照约定的时间完成交货和提供服务义务，如甲方（用户）同意延期，必须以双方签订的补充协议为准。
2.除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求乙方支付误期赔偿费，或从合同货款、履约保证金中扣除误期赔偿费，每周按合同总价款的百分之零点五（0.5%）计收，最高不超过合同总价款的百分之十（10%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。
3.出现上述没有按照合同规定的时间交货和提供服务的情形时，甲方也可以选择解除合同，要求乙方退回甲方已支付货款、扣除履约保证金并追究乙方相应违约责任、赔偿甲方（用户）的全部损失。
4.如合同被全部或部分解除，甲方可依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物和服务，乙方应对超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。
（三）因乙方或乙方工作人员或乙方相关方的作为或不作为行为致使甲方或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失，且甲方有权以全部履约保证金作为违约金，解除本合同。
（四）在本合同履行过程中，如果有证据证明乙方根本无法履行合同的，甲方可以行使不安抗辩权，有权解除合同，并扣除履约保证金，如因乙方不能履行给甲方造成其他损失的，乙方应继续承担赔偿责任。
第十二条 使用合同文件和资料
（一）没有甲方（用户）事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料等提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。
（二）没有甲方（用户）事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用、传播与本合同相关的任何文件、资料。
第十三条 知识产权
（一）乙方应保证所提供的货物及服务不侵犯任何第三方的知识产权(专利权、商标权、版权等)及其他任何合法权益。如果甲方（用户）在使用乙方货物或服务的任何一部分过程中，遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。
（二）如果甲方（用户）在使用乙方货物或服务的任何一部分过程中，因侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而遭致第三方索赔或主张权利的，乙方将自费为甲方（用户）应诉，并支付法院最终判决的甲方（用户）应支付第三方的一切费用、并赔偿甲方（用户）由此遭受的全部损失及支出的合理费用。
（三）如乙方提供的货物或服务确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，要求乙方退回已支付的全部货款，并赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。
第十四条 权利瑕疵担保
（一）乙方保证对其所提供的货物享有完全的所有权等合法权利，不存在任何未曾向甲方（用户）透露的担保物权（如抵押权、质押权、留置权等）或其他任何权利负担或争议。
（二）乙方应保证所提供的货物免受第三方提出的任何权利主张，如因第三方提出权利主张给甲方（用户）造成损失的，乙方应予以赔偿。
（三）如乙方所提供的货物存在前述担保物权或其他权利负担，甲方（用户）有权解除合同、没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）的全部损失及支出的合理费用。
第十五条 不可抗力及其免责
（一）如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务时，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。
（二）在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方（用户）书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。
（三）乙方在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不能被免除责任。
（四）甲方（用户）如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方（用户）不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。
（五）本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。
第十六条 争议的解决
（一）合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始六十天内还不能解决，争议应提交仲裁。
（二）仲裁应提交大连国际仲裁院（大连仲裁委员会）进行，其仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。
（三）仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。
（四）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续履行。
第十七条 合同修改或变更
（一）如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。
（二）如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。
（三）在不改变合同其他条款的前提下，甲方（用户）有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。
第十八条 合同中止
（一）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方（用户）可以要求中止履行，待计划确定后继续履行。
（二）合同签订或履行过程中因其他供应商就采购过程或结果提起质疑、投诉、行政复议、行政诉讼的，甲方（用户）认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。
第十九条 合同解除
由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。
（一）因违约解除合同
1.在甲方（用户）对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方（用户）可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：
（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方（用户）根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的货物或服务，达到合同所规定的要求；
（2）如果甲方（用户）发现乙方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。
（3）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。
2.如果甲方（用户）根据上述规定与乙方全部或部分解除合同，甲方（用户）可以依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。
（二）因破产而解除合同
1.如果乙方破产或无清偿能力，甲方（用户）可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方（用户）已支付的合同货款。
2.该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。
（三）其他解除合同情况
1.若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。
2.乙方在执行合同的过程中发生重大变故，对履行合同有影响的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。
3.甲方（用户）因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无需继续履行的，可以解除合同而不给予乙方任何补偿。
第二十条 合同终止
（一）本合同因下列原因而终止：
1.本合同正常履行完毕；
2.合同双方协议终止本合同的履行；
3.不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；
4.任何一方行使解除权，解除本合同；
[bookmark: 孔子]（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。
第二十一条 合同转让和分包
（一）乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。
（二）除经甲方（用户）事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。
乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）全部损失及支出的合理费用。
第二十二条 其他
中标通知书（成交通知书）、中标人的投标文件/应答文件、招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源、合同条款、合同附件（协商、变更的，明确双方权利义务的，以书面形式而表现出来的协议或书面通知或确认书等）是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。
第二十三条 合同生效
（一）本合同一式__5_份，甲方执__4_份，乙方执_1__份；自甲乙双方签字盖章之日起生效。对本合同的任何更改及补充，均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。
（二）本合同签订后，由大连海关技术中心执行资金支付、履约保证金收退、货物或项目验收等合同履约一切事宜。

附件一：分项报价表
附件二：设备配置清单
附件三：技术偏离表
附件四：货物分配清单
附件五：项目实施方案
附件六：技术培训方案
附件七：技术支持及售后服务方案
附件八：设备到货验收报告
（附件一、二、三、五、六、七内容与投标/响应文件一致。）

甲方（公章或合同章）：             乙方（公章或合同章）：
法定代表人                        法定代表人
或授权签字人（签字）：             或授权签字人（签字）：

日期： 年  月  日                 日期：   年   月   日 





[bookmark: _Toc27563_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc208652415][bookmark: _Toc22913_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc6653238]第三章 用户需求书
一、需求清单：
	序号
	标的名称
	单位
	数量
	单台最高限价（万元）

	1
	电子天平（规格一）
	台
	2
	2

	2
	旋转蒸发仪
	台
	1
	16

	3
	快速高温灰化仪
	台
	1
	27

	4
	恒温恒湿培养箱（规格一）
	台
	1
	3

	5
	恒温恒湿培养箱（规格二）
	台
	1
	7

	6
	自动蒸馏仪
	台
	1
	16

	7
	防爆冰箱
	台
	1
	3.2

	8
	菌落计数器
	台
	1
	6

	9
	霉菌培养箱
	台
	1
	1.8

	10
	高压灭菌锅
	台
	1
	7

	11
	实际胶质检测仪器
	台
	1
	2.8

	12
	喷气燃料电导率分析仪
	台
	1
	1.9

	13
	电子天平（规格二）
	台
	2
	5.7


注：
1.技术要求中所涉及的尺寸、重量等非功能性参数，均作为参考性指标。
2.核心产品：快速高温灰化仪，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照少数服从多数的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
3.如单台投标报价超出最高限价为无效投标。
4.如发现有进口或从其他渠道购入进口产品的情况，视为虚假竞标，将依法追究违约责任。

三、技术参数：
（一）电子天平（规格一），非“★”、非“▲”项参数技术指标18项，主要配置6项。
1、工作条件 
1.1 供电电压：220V±10%，工作频率50Hz-60Hz，环境适用温度：0℃-40℃
1.2 工作相对湿度：20%-80%
2、技术指标
2.1最大称量量程：≥220g；
2.2分度可读性：0.1mg；
2.3检定分度值：1mg；
2.4最小称量值：≤9.0mg；
2.5响应与稳定速度：平均响应时间≤2.0s；
2.6 5%载荷量程：标准偏差0.1mg，典型误差≤±0.10mg；
2.7接近满载荷量程：标准偏差0.2mg；
2.8线性误差：标准偏差0.2mg，典型误差≤±0.08mg；
2.9四角误差：100g测试砝码，标准偏差≤0.3mg；
2.10温度灵敏度漂移：+10℃~+30℃区间≤10ppm/K；
2.11精度等级：Ⅰ级精密天平；
2.12灵敏度配置：配备100g、200g外置校准砝码，砝码等级E2级； 
2.13防风罩玻璃镀防静电涂层，规避样品静电造成称量偏差，防风罩可拆卸；
2.14可适配不同高度容器与样品称量；
2.15减震结构：搭载5级防震系统，一键适配各类实验室工况环境；
2.16水平调节：自带物理水平气泡，可手动自主校准设备水平；  
2.17数据合规输出：满足GLP、GMP规范打印要求； 
2.18通讯接口配置：标准RS232（DB9）9针通讯接口和多路USB-C Type-C接口，支持数据存储、导出、外设连接；
3、设备配置清单 
3.1标准主机：1台
3.2支持接口数据线1套
3.3随机技术资料：产品说明书、产品合格证1套
3.4天平维护工具包1套
3.5国标插排1个
3.6检定证书1份
4、安装验收 
4.1设备送达现场且实验室环境达标后，厂家派遣专业工程师上门完成设备安装、调试、整机性能逐项检测。
4.2货物到货一周内，供需双方共同开箱验货，调试合格后双方签字盖章完成验收。
5、售后服务与国内培训 
5.1现场培训：设备安装验收期间，就地开展仪器操作、日常维护实操培训。
5.2质保期限：设备验收合格之日起，享受2年免费保修服务。

（二）旋转蒸发仪，非“★”、非“▲”项参数技术指标45项，主要配置7项。
1、主要用途：用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂，将样品浓缩干燥，或者将溶剂与溶质分离。
2、工件条件：
2.1电源电压：220V+10%, 50Hz-60HZ
2.2温度：15℃-40℃
2.3工作湿度：相对湿度20%-80%
3、技术指标：
3.1主机：
3.1.1 冷凝面积：不小于1500cm²；
3.1.2 冷凝器种类：不少于5种可选，其中有冷凝器具有索式提取功能； 
3.1.3转速：10-280rpm（无级变速调节）； 
3.1.4 升降高度：≧200mm，可数字显示
3.1.5高度锁定：0-170mm； 
3.1.6蒸发瓶最大承重：≧2500g； 
3.1.7可容纳最大蒸发瓶溶剂不小于5L； 
3.1.8控温范围：室温-200℃； 
3.1.9控温精度：±1℃； 
3.1.10防护等级：IP 21或更高；
3.1.11数字显示屏：可显示包括但不限于转速、转速是否锁定、水浴锅设定温度、水浴锅实际温度、水浴锅温度是否锁定、升降设定高度、升降实际高度； 
3.1.12具有升降高度电子限位开关，支持一键锁定，一键解锁； 
3.1.13水浴锅位置监测功能：防止水浴锅未放到位，出现磕碎的风险；
3.1.14 冷凝器承滴盘：冷凝器外部冷凝水承滴回收功能； 
3.1.15升降速度控制：迅速移动到设定高度附近时，速度减慢，防止磕碰或误操作；
3.1.16 具有防震安全锁； 
3.1.17 大于2cm的冷凝器开口：适于意外喷溅后的清洗；
3.1.18所有冷凝器/收集瓶等玻璃器件都具有塑料薄膜涂层技术，防爆防碎裂；
3.2真空泵：
3.2.1 真空泵抽气能力：≧1.5m3/h；
[bookmark: _Hlk230074480]3.2.2 极限真空度：≦5 mbar；
3.2.3 噪音等级：≦60dBA；
3.2.4与介质接触材料：PEEK，PTFE，FEP，玻璃等；
3.2.5具有大尺寸透明窗口：可以随时观察隔膜表面污染和溶剂累积情况；
3.2.6 无油免维护设计；
3.2.7可实现变频变速控制，在达到设定的真空度时，整个真空泵可以完全静止，将真空度维持在精确点； 
3.2.8内置空气干燥阀，可以自动干燥 PTFE 隔膜
3.2.9配置集成的旋转蒸发仪系统，在该系统中，通过真空控制器对真空泵进行集中控制；
3.2.10测量范围：1400-0mbar(hPa)； 
3.2.11控制范围：1100-1mbar(hPa)；
3.2.12压力控制精度：±2mbar；
3.3真空控制器：
3.3.1触摸屏控制，屏幕尺寸≥7英寸，具有动态蒸馏和梯度蒸馏功能； 
3.3.2具有远程监控App：适用于IOS、Android 和 Windows 操作系统的旋转蒸发仪系统，应用程序提供所有工艺参数的推送通知和实时视图；
3.3.3动态蒸馏：从溶剂库中选择溶剂后可直接启动蒸馏过程，真空度自动同步水浴锅加热过程、冷凝水降温过程；提前开始蒸发过程，缩短蒸馏时间，实现蒸馏过程无人化操作；
3.3.4 集成控制功能：自动控制旋转蒸发仪的启停、升降，真空泵的启停、压力；
3.3.5 干燥模式：干燥模式在设定的时限内以用户自定义的时间间隔交替改变旋转方向，以增强固体干燥效果；
3.3.6气密性试验：集成测试用于检查系统的气密性，并显示结果；
3.3.7内置常用溶剂数据库（不少于30种），自动测定蒸馏条件；
3.3.8过压保护功能：当系统压力超过 1400 mbar 时自动放气，保护系统不受过压损伤；
3.3.9 放气功能：可以随时地有效地控制爆沸及起泡；
3.3.10具有自动蒸馏传感器，可实现自动蒸馏功能；
3.4冷却循环水机：
3.4.1控温范围：5℃-35℃，LCD数字显示温度；
3.4.2冷却方式：压缩机制冷；
3.4.3制冷功率：500W@25℃；
3.4.4泵流量≧3.5L/min，泵压≧0.5bar；
3.4.5水箱容积：≧1.5L。
4、主要配置：
4.1 旋转蒸发仪主机1套；
4.2 真空控制器1个；
4.3 无油隔膜真空泵1个；
4.4蒸发瓶（1L）、接收瓶（1L）各1个；
4.5自动蒸馏传感器1个；
4.6冷却循环水机1台；
4.7蒸馏瓶（100mL）20个。
5、技术资料：说明书、合格证1套
6、售后服务与国内培训：
6.1 设备安装、调试和验收：
仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。
6.2 技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。 
6.3 保修期：2年免费保修。自设备验收合格之日起计算。
7、验收：仪器到货后一周内，由厂家工程师同用户共同开箱验货，并进行免费安装调试。安装调试结束，双方签字盖章确认。

（三）快速高温灰化仪，非“★”、非“▲”项参数技术指标18项，主要配置2项。“★”1项，“▲”3项。
1、主要用途：用于化工品的高温干法灰化、湿法灰化前处理或灰分测量。
2、工件条件：
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]2.1电源电压：220V，50Hz-60Hz
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK30]2.2工作温度：15℃-40℃
2.3工作湿度：相对湿度20%-80%
3、技术指标：
3.1微波主机
3.1.1全不锈钢主机，包括内外腔体、门体、控制器。不锈钢自吸式门体采用自密闭技术，可自吸式关闭。
[bookmark: OLE_LINK22]▲3.1.2采用双磁控管微波控制，微波输出功率≥1900W，具有2个微波发射源，2个发射源均位于腔体顶部。
[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]3.1.3微波发射方式脉冲和非脉冲可选。满功率工作时，微波泄漏量≤0.05mW/cm²。 
3.1.4微波工作腔体，容积≥70L。
3.1.5自动落锁系统，当微波工作时门自动锁闭，门打开时微波自动切断，防止被随意打开，开门软件控制。机械和电子软件双重门锁，软件可设定温度门锁，当样品温度高于设定温度时自动锁闭，避免误操作开门。
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]▲3.1.6多维微波能量输出，微波腔内散射器可旋转，保证腔体内能量分布均匀和微波能量最优化。
3.1.7内置多级可调节大流量排风系统，确保消解和冷却时精确控制冷却速率，风道内置且抗腐蚀耐高温。
3.1.8多功能操作平台，可扩展为微波高温熔融、微波磺化、高温合成等。
3.2 马弗炉体
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]★3.2.1高温马弗炉体≥6L。
3.2.2顶部有石英管，将炭化和灰化过程产生的黑烟和异味直接由马弗炉体排出。
3.2.3可以同时处理≥24个直径40mm的坩埚。
3.2.4陶瓷纤维炉体，炉腔内1000℃以上时，外壁温度≤40℃。
3.2.5马弗炉体顶部碳化硅超强微波吸收加热，面积＞260*170mm，保证马弗炉体内部温度均匀。；
3.2.6最高工作温度：≥1200℃，控温精度 ≤±1℃。
3.2.7升温速率：从室温到800℃所需时间＜20min。
3.3通氧组件
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK11]▲3.3.1文丘里通氧结构设计，无需另配空气压缩机等额外设备，可在灰化过程中辅助通入氧气，加速灰化进程。具有顶部石英管直接排出马弗炉体内产生的废气，无需进入微波工作腔。；
3.3.2炉体有蜂窝状通氧塞，可通过软件自动调节气体的通入量。
3.3.3在进行不需要通入空气的灰化反应时，可自动切换至全密闭的灰化系统。
3.4 控制系统
3.4.1分体触摸式控制终端，高分辨率彩色显示屏，可远距离在线控制系统操作。
3.4.2可在线控制和修改所有的反应参数，在线精确显示微波功率曲线。
3.4.3控制终端表面经特殊防腐耐高温处理。
3.4.4全自动过温保护系统，当温度高于设定温度时，自动识别并自动切断微波输出。当温度回归正常时，自动识别并启动。
4、供货配置：
4.1快速高温灰化仪整机（内含温度控制系统、分离式触摸控制终端、文丘里通氧组件、氧化铝陶瓷纤维马弗炉体、不锈钢排风系统）：1台
4.2 陶瓷坩埚（50mL）： 24个
5、技术资料：说明书、合格证1套
6、售后服务与培训：
[bookmark: OLE_LINK17]6.1 设备安装、调试和验收：仪器到达最终采购人现场并且实验室条件合格后，在接到采购人通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。
6.2 技术培训要求：安装验收期间，在采购人所在地对采购人进行仪器操作和日常维护的现场培训。 
6.3 保修期：2年免费保修，自设备验收合格之日起计算。
[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK16]7、验收：仪器到货后一周内，由厂家工程师同采购人共同开箱验货，并进行免费安装调试。安装调试结束，双方签字盖章确认。

（四）恒温恒湿培养箱（规格一），非“★”、非“▲”项参数技术指标4项，主要配置2项。“★”1项，“▲”3项。
1、主要用途：微生物培养
2、主要技术参数：
2.1工作条件：电源电压：220V，50Hz
▲2.2容积：≥100L
2.3采用PID控制技术，升温迅速，并具有过温保护功能
★2.4温度控制范围：室温 5℃-65℃
▲2.5温度稳定性：37℃时<±0.5℃
▲2.6温度均一性：37℃时<±1℃, 60℃时<±2℃
2.7有温度报警功能和附件端口
2.8内胆和支架采用304不锈钢
3、主要配置
3.1主机 1台
3.2隔板 2副
4、质保期：产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期3年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。
5、售后服务要求：
5.1中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训，数据库可扩充等；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用，并承诺按最优惠价格提供零配件。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。
5.2中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。
5.3货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，带“★”的项目必须符合其性能。
5.4（1）中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。所需费用由中标供应商承担。（2）中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。（3）中标供应商应向需求单位提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，需求单位有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。（4）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由需求单位进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。（5）需求单位根据招标文件、中标供应商的竞标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。因中标供应商所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，需求单位有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，需求单位将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利。
5.5中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，2小时内响应和24小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。
5.6培训要求：现场培训，仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，保证至少2名工作人员能够正常使用设备的各种功能，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作。

（五）恒温恒湿培养箱（规格二），非“★”、非“▲”项参数技术指标7项，主要配置3项。“★”1项，“▲”3项。
1、主要用途：微生物、植物样品培养
2、主要技术参数：
2.1温度范围：0℃-60℃
2.2湿度范围20-90％RH，波动±5％RH
2.3均升温速率≥1（K/min）,降温速率≥0.4（K/min）.
▲2.4温度波动度≤±0.3℃
▲2.5温度均匀度≤±1.0℃
2.6电子控制的加湿和除湿系统,使用纯净水加湿
2.7自带循环风量调节系统，可根据装载量手动调节循环风量大小
2.8自带事件管理功能，可自行记录开关机、开关门、故障报警等设备事件
2.9自带权限分级，可灵活分配所有操作权限
▲2.10自动设置温度报警、独立过热保护装置、自动报警回铃。
★2.11容积≥600L
3、主要配置
3.1主机 1台
3.2搁板 2副
3.3供水桶1个
4、质保期：产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期3年，在质保期内，产品因故障停用，质保期相应顺延。
5、售后服务要求
5.1中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。质保期后，中标供应商提供设备终身技术支持，包括故障排除和零配件的供应、仪器软件免费升级和培训，数据库可扩充等；设备出现故障需更换配件时，只收取零配件费用，免收其它费用，并承诺按最优惠价格提供零配件。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。
5.2中标供应商负责将设备运至需求单位指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。
5.3货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，带“★”的项目必须符合其性能。
5.4（1）中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。所需费用由中标供应商承担。（2）中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。（3）中标供应商应向需求单位提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，需求单位有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。（4）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由需求单位进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。（5）需求单位根据招标文件、中标供应商的竞标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。因中标供应商所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，需求单位有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，需求单位将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利。
5.5中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供7x24小时技术支持，2小时内响应和24小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。
5.6培训要求：现场培训，仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户就仪器原理和基本操作进行现场培训，保证至少2名工作人员能够正常使用设备的各种功能，培训时间视需求单位需要，原则上不少于2天，确保需求单位用户能正常操作。

（六）自动蒸馏仪，非“★”、非“▲”项参数技术指标21项，主要配置9项。
1、主要用途：用于水质氨氮、水质氰化物、水质及食品中挥发酚、食品中氰化物、水产品中甲醛、食品中氮亚硝胺、酒精度测定、食品中丙酸钠丙酸钙的测定、食品/中药中二氧化硫（一二三法）等项目的测定。
2、工件条件：
2.1电源电压：220V+10%, 50Hz-60HZ
2.2温度：15℃-40℃
2.3工作湿度：相对湿度20%-80%
3、技术指标：
3.1双加热模块：
3.1.1含远红外陶瓷加热和水蒸气加热的双加热模式，两种加热模式共用一套结构，可以根据工作需要选择切换。
3.1.2 水蒸气加热模块：主机内置水蒸气发生装置，加热功率0-500W（可调），6路加热独立控制。蒸气发生装置具有超温报警功能。
3.1.3设备设有纯水箱，实现纯水箱及蒸气发生装置内的缺水自动补水功能，具有缺水报警功能，并停止加热。
3.1.4 陶瓷电加热模块：主机内置远红外陶瓷辐射加热装置，加热功率0-500w（可调），6路加热独立控制。
3.1.5主机最大长度不得超过1200mm。
3.2自动加酸单元：
3.2.1 自动加酸模块：设备集成自动加酸装置，每路可独立控制加酸量的设定。
3.2.2 食品/中药二氧化硫测定实验中，只需一键启动加热功能，即可完成盐酸自动添加，随即自动启动加热，无需再人工操作加酸。
3.3氮气控制单元
3.3.1 主机设有6路独立的氮气流量控制阀，氮气流量控制范围：100-2000mL/min。
3.3.2 具有氮气稳压阀，保证气路的压力恒定，并保证安全。
3.3.3 具有氮气截止功能。实验开始后，氮气总阀可自动打开，实验结束后，氮气总阀可自动关闭。
3.4气密性检测功能：为了确保蒸馏管路密封良好无泄漏，需有气密性检测功能，并显示每个通道的气密性状态。
3.5控制单元：
3.5.1 主机控制系统采用液晶触摸屏设计，便于用户操作及观察。
3.5.2 多模式切换功能设计：共设置多个操作界面，供不同实验操作选择，包括气密性检测界面、蒸馏界面、水蒸气蒸馏界面等。
3.6蒸馏终点锁定单元
3.6.1 主机采用压力传感器结构，蒸馏终点控制单元采用压力传感器控制技术，能单孔设定馏出液体积或同等换算单位值，范围：1-500mL或1-500g，蒸馏结束可自动停止加热。
3.6.2 主机设计有自动蒸馏、自动停止系统。蒸馏结束后系统能自动锁定馏出液出口，确保自动定量完成蒸馏作业。
3.6.3 主机设计有废液排出口，以便蒸馏结束后残液的排出。
3.7冷凝单元
3.7.1 主机采用外置冷却水循环机，主机与冷水机需设计有联动功能，即主机启动冷水机启动；主机关机冷水机可自动关停。
3.7.2 可根据不同实验选配不同型号的冷凝管，如：蛇形冷凝管，回流型冷凝管等。
3.8氮气发生器：
3.8.1氮气纯度：≥99.9％
3.8.2输出流量：≥12L/min
3.8.3输出压力：0-0.5Mpa
4、主要配置：
4.1主机1台
4.2液晶触摸屏1个
4.3 双加热模块6套
4.4 冷凝管6套
4.5 1000mL双口烧瓶6个及配套烧瓶支架1副
4.6 氮气流量控制计（控制范围：0.1-2L）6个
4.7 质量传感器模块（设定范围：0-1000g）6组
4.8 冷水机1台
4.9氮气发生器1台
5、技术资料：说明书、合格证1套
6、售后服务与国内培训：
6.1 设备安装、调试和验收：
仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。
6.2 技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。 
6.3 保修期：二年免费保修。自设备验收合格之日起计算。
7、验收：仪器到货后一周内，由厂家工程师同用户共同开箱验货，并进行免费安装调试。安装调试结束，双方签字盖章确认。

（七）防爆冰箱，非“★”、非“▲”项参数技术指标10项，主要配置2项。“★”1项，“▲”1项。
1、主要用途：用于实验室中易燃易爆试剂样品等危险化学品的存放。
2、工作条件：
2.1电源电压：220V+10%, 50Hz〜60HZ；
2.2环境温度：室温
2.3工作湿度：相对湿度20-80%。
3、技术指标要求：
▲3.1 容积：300—450 L；
3.2 温度范围：2℃-8℃（风冷无霜）；
3.3 控温精度：±0.1℃，LED数码显示；
3.4 电源/功率：220V/50Hz，330 W；
★3.5 防爆等级：Ex d e ib mb IIB T4 Gb，有防爆合格证；
3.6 防爆设计：304不锈钢内胆；防爆插销；
3.7 报警保护：高低温、开门、传感器故障、断电报警；备用电池支持断电报警48小时；
3.8键盘锁+密码保护；断电延时启动；
3.9 有安装温湿度记录仪的测试孔。
3.10结构与性能：
3.10.1制冷：风冷背吹，温度均匀；碳氢制冷剂；
3.10.2立式，发泡避光门，隔热层为无CFC高密度聚氨酯发泡；
3.10.3搁架：5层可调网架；
4、主要配置：
4.1主机1台
4.2网架5个
5、技术资料：说明书、合格证1套
6、售后服务与国内培训：
6.1 设备安装、调试和验收：
仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。
6.2 技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。 
6.3 保修期：二年免费保修。自设备验收合格之日起计算。
7、验收：仪器到货后一周内，由厂家工程师同用户共同开箱验货，并进行免费安装调试。安装调试结束，双方签字盖章确认。

（八）菌落计数器，非“★”、非“▲”项参数技术指标15项，主要配置0项。
1、技术指标要求：
1.1硬件图像采集及光学系统
1.1.1 成像传感器：有效像素不低于1000万像素。
1.1.2 光照系统：配置顶部反射光源及底部透射光源。
1.1.3 拍摄装置：采用封闭式拍摄结构，具备样品定位功能，配置白光光源。
1.2图像处理与智能识别算法
1.2.1 检测方式：应支持自动识别和手动修正。
1.2.2 分析区域选择：应支持分析区域自定义选择，并支持拖动、缩放及形状调整。
1.2.3 图像处理：应具备菌落与背景分离所需的图像处理功能。
1.2.4 局部放大功能：应支持图像局部放大，并可设置放大区域及放大倍数。
1.3计数分析与形态学测量
1.3.1 介质类型：应支持倾注平板、涂布平板、膜滤平板及菌落测试片/纸片等培养介质。
1.3.2 菌落类型：应支持细菌、酵母菌及未扩散霉菌的计数与统计。
1.3.3 形态学测量：应支持菌落面积、周长、圆度/不圆度、分布密度等参数测量。
1.3.4 结果标记：应支持对识别结果进行分类标记。
1.4系统性能与通量指标
1.4.1 最小菌落分辨率：不大于0.02mm。
1.4.2 典型计数速度：单平板典型计数时间小于等于0.5秒。
1.4.3 统计处理速度：处理500个菌落的统计分析时间小于1秒。
1.4.4 检测通量：每小时可处理平板数量不低于400个。
2、售后服务与国内培训：
2.1 设备安装、调试和验收：
仪器到达最终用户现场且实验室条件具备后，在接到用户通知后，供应方应安排具备相应经验的技术人员到用户现场安装、调试仪器，并按验收指标逐项测试，直至完成验收工作。
2.2 技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。 
2.3 保修期：自设备验收合格之日起，提供2年保修服务。
3、验收：仪器到货后一周内，由供应方技术人员会同用户共同开箱验货，并完成安装调试。安装调试结束后，双方签字盖章确认。

（九）霉菌培养箱，非“★”、非“▲”项参数技术指标9项，主要配置0项。
1、技术指标要求：
1.温度控制系统
1.1.1 控温范围：工作温度范围满足0℃-60℃。
1.1.2 温度分辨率：温度显示分辨率不大于0.1℃。
1.1.3 温度波动度：温度控制波动度不大于±0.5℃。
1.1.4 温度均匀度：在常用工作温度37℃测试时，温度均匀度不大于±1.0℃。
1.2湿度控制系统
1.2.1 控湿范围：工作湿度控制范围满足50%-90% RH。
1.2.2 湿度波动度：湿度控制波动度不大于±5% RH。
1.3箱体结构与容积指标
1.3.1 内胆有效容积：箱体内胆工作容积80-110L
1.3.2 载物托架配置：内部配备不少于2块载物托架，且托架高度应上下可调。
1.4设备自带灭菌自净功能。
2、售后服务与国内培训：
2.1 设备安装、调试和验收：
仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。
2.2 技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。 
2.3 保修期：2年免费保修。自设备验收合格之日起计算。
3、验收：仪器到货后一周内，由厂家工程师同用户共同开箱验货，并进行免费安装调试。安装调试结束，双方签字盖章确认。

（十）高压灭菌锅，非“★”、非“▲”项参数技术指标7项，主要配置6项。“★”3项，“▲”2项。
1、主要用途：高压消毒灭菌处理
★2、特殊资质要求：提供制造商的有效特种设备制造许可证（压力容器制造）
3、主要技术参数 
★ 3.1 容积≥80升，立式结构
3.2 腔体设计使用年限：20年
★ 3.3 灭菌温度：最高灭菌温度可达135℃；安全阀起跳压力可达0.22Mpa以上；灭菌定时0-250分钟；保证仪器在边远高海拔地区灭菌工作温度能达到最高工作温度。
3.4 压力盖机构：手动上下翻盖开启式（附有3重安全锁定装置）
3.5 排汽系统：在保证液体培养基不暴沸的前提下，加速腔内排汽，使灭菌腔更快地冷却下来，
▲ 3.6 自动干燥：自动干燥功能，灭菌结束自动启动干燥
▲ 3.7 灭菌选择模式：①固体灭菌②液体灭菌③灭菌保温④溶解保温⑤手动模式
3.8 具有安全装置/报警、双联锁盖系统、超温超压报警、锁盖检测、温敏探头断路检测、压力安全阀、灭菌时间读数定时器、加热故障检测、缺水保护装置、漏电断路器等功能。
3.9 承压腔壁厚：≥3mm厚304不锈钢
3.10 设计压力：≥0.45Mpa
3.11 设计温度：≥150℃
4、主要配置 
4.1主机1台
4.2提框1套
4.3冷却风扇 1套
4.4灭菌指示卡1套
4.5压力表、安全阀各2套
4.6出厂需带检定证书。
5、质保期：产品安装调试经用户验收合格当天起，质保期2年，并提供仪器终身维修服务。
6、售后服务要求
6.1 中标供应商应提供原产商质量保证和售后服务承诺书。在质量保证期内设备发生故障，中标供应商应免费提供原厂商售后维修和更换零件服务。合同签订后，在1周内中标供应商将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知需求单位。
6.2 中标供应商负责将设备运至采购方指定的地点，免费负责安装，免费现场培训及技术应用培训。中标价应包含产品的制造、材料费（主材及辅材）、运输、安装、验收、保修、税收、所有手续费等直至验收合格交付需求单位使用的所有相关费用。中标价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的需方依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。
6.3 货到后，中标供应商负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格，带“★”的项目必须符合其性能。
6.4 验收：（1）中标供应商须提供产品的原厂技术文件以及验收要求的校准文件或计量证书。属于中华人民共和国强制检定计量器具，中标供应商须负责提供法定计量证书。所需费用由中标供应商承担。（2）中标供应商设备供货、安装施工、调试、工程验收、货物运输、售后服务等均应符合国家相关法律、法规以及国家标准、相关行业标准。中标供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。（3）中标供应商应向需求单位提供完整的设备技术资料、货物制造商的出厂检验报告、合格证书、产品保证书、认证书、及政府许可证明、说明书等，保证产品和安装材料是新生产、未经过使用的原装原厂正品。如在交付使用前发生设备损坏和不合格，需求单位有权要求退货，因此造成的一切损失由供应商承担。（4）中标供应商根据合同要求进行系统安装、调试后，由需求单位进行使用性能方面的验收，确保在使用过程内具有满意的性能。如质量不符合要求，供应商应无条件及时更换并不得以任何原因拖延。（5）需求单位根据招标文件、中标供应商的竞标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。需求单位有权委托中国具权威资质机构对设备的灵敏度、测量精度等技术性能进行验收。因中标供应商所提供的产品未达到招标文件中技术性能指标的，一律拒收，不予付款，需求单位有权因此终止合同的执行，中标商将自行承担所有经济损失；同时，需求单位将保留向中标供应商因设备延迟到位而造成对口岸检验业务的不良影响追索相应“违约”责任的权利。
6.5 中标供应商能响应故障处理请求和电话咨询，提供5×8小时技术支持与售后服务，2小时内响应和24小时内派人到现场维修的售后服务。中标供应商应提供维保人员名单、联系电话等。
6.6 现场培训：仪器在安装调试同时，中标供应商负责免费派工程师对用户开展不少于2人的现场培训，培训时间原则上不少于2天，内容包括但不限于仪器原理、基本操作、注意事项、事故处理、维护保养、安全防护等内容，使需求单位用户能正常操作。
6.7 集中培训：如有需要中标单位免费提供需求采购方至少2名技术人员到厂家指定地点进行相同设备技能培训，培训时间原则上不少于2天。

（十一）实际胶质检测仪器，非“★”、非“▲”项参数技术指标11项，主要配置9项。
1、主要用途：用于航空燃料、车用汽油和柴油等胶质含量检测。
2、工件条件：
2.1电源电压：220V+10%, 50Hz〜60HZ
2.2温度：15-40℃
2.3工作湿度：相对湿度20-80%
3、技术指标：
3.1符合标准：GB/T 8019
3.2蒸发浴控温范围：232℃-246℃
3.3试验孔控温精度：232℃±3℃
3.4装置产生的最大蒸汽量要大于所有浴孔在蒸发过程中需要的总蒸汽量, 输出的蒸汽要全程保证持续、平稳
3.5蒸气流量：1000mL/s±150mL/s
3.6试验孔数：5孔
3.7加热浴为金属浴，升温速度快
3.8超温、过压、缺水三重保护的蒸汽发生器
3.9数字显示温度，具有PID自整定功能、温度修正功能，控温精度高
3.10数字显示时间，具有倒计时和正计时功能，并有报警音提醒
3.11实验过程可自动补水。
4、主要配置：
4.1 主机 1台
4.2 蒸汽发生器 1台
4.3 8019喷嘴 5个
4.4 校验喷嘴  5个
4.5 白胶管（内径8mm，1.5米长）5根
4.6 8019胶质杯（100mL）10个
4.7 温度计（－5-400℃）2支
4.8 温度计支架 1套
4.9单独的流量计, 直接检测在常温常压下每个出口的流量，量程0-800 mL / s。
5、技术资料：说明书、合格证1套
6、售后服务与国内培训：
6.1 设备安装、调试和验收：
仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。
6.2 技术培训要求： 安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。 
6.3 保修期：2年免费保修。自设备验收合格之日起计算。
7、验收：仪器到货后一周内，由厂家工程师同用户共同开箱验货，并进行免费安装调试。安装调试结束，双方签字盖章确认。

（十二）喷气燃料电导率分析仪，非“★”、非“▲”项参数技术指标9项，主要配置3项。
1、主要用途：用于测定航空燃料油与馏分燃料电导率。
2、工件条件：
2.1电源电压：220V+10%, 50Hz〜60HZ
2.2温度：15-40℃
2.3工作湿度：相对湿度20-80%
3、技术指标：
[bookmark: OLE_LINK6]3.1符合标准：GB/T 6539\ ASTM D2624
3.2电导率显示量程：（0-1999）pS/m
3.3电导率显示分辨率：1pS/m
3.4电子单元测量误差：≤±2%
3.5温度显示量程：5-60℃
[bookmark: OLE_LINK13]3.6防爆等级：Ex ia ⅡA T4
3.7便携式手持仪器，体积小，便于携带使用。
3.8具备电导率测量、温度测量、自校准、清零等功能。
3.9电池供电，低功耗运行。
4、主要配置：
4.1 主机1台
4.2 电池 2套
4.3 专用测量容器2个（不小于1L）
5、技术资料：说明书、合格证1套
6、售后服务与国内培训：
6.1 设备安装、调试和验收：
仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。
6.2 技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。 
6.3 保修期：2年免费保修。自设备验收合格之日起计算。
7、验收：仪器到货后一周内，由厂家工程师同用户共同开箱验货，并进行免费安装调试。安装调试结束，双方签字盖章确认。

（十三）电子天平（规格二），非“★”、非“▲”项参数技术指标16项，主要配置1项。
1、主要用途：用于样品称重。
2、工件条件：
2.1电源电压：220V+10%, 50Hz-60HZ
2.2温度：0-40℃
2.3工作湿度：相对湿度20-80%
3、技术指标：
3.1称重范围：≥200g
3.2可读性：0.1mg
3.3响应时间(平均) ：≤1.5 S
3.4重复性典型值（5%量程）±0.08mg
3.5线性（典型值）±0.06mg
3.6称盘形状与尺寸：圆形，直径≥90mm
3.7采用单体传感器，确保响应速度快。
3.8高分辨率全彩触摸屏（屏幕尺寸不小于7英寸）和流畅的内置软件，操作更方便。
3.9具有全自动内校功能，一键全自动调水平功能。
3.10集成多个应用程序，包括称重、 配料、质量单位换算、计数、百分比称重、计算、混合、成分、密度测定、统计、检查称重、动物称重、峰值保持、移液器智能检查、差动称量、下吊钩称重等。
3.11天平外壳具有高度防腐蚀功能，更易于日常清洁与维护。
3.12天平内置了可自由配置的用户管理和角色权限功能，应对不同级别的实验室设备访问与管理要求的完整解决方案。
3.13多种语言选项，至少应包含简体中文、英语等，可灵活切换。
3.14支持通过USB 、C型接口、RS232 9针接口、以太网接口等与外部设备进行多重连接。
3.15样品标识功能允许根据具体需求定制打印输出信息。具有交互式触摸显示屏和字母数字输入功能，可简化输入复杂样品 ID、批次 ID 或项目 ID 的过程。
3.16全自动唤醒功能，无需人员手动操作，即可自动将天平唤醒，并自动完成内校和预热，并处于随时可用状态。
4、主要配置：主机1台
5、技术资料：说明书、合格证1套
6、售后服务与国内培训：
6.1 设备安装、调试和验收：
仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，中标商需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。
6.2 技术培训要求：安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训。 
6.3 保修期：2年免费保修。自设备验收合格之日起计算。
7、验收：仪器到货后一周内，由厂家工程师同用户共同开箱验货，并进行免费安装调试。安装调试结束，双方签字盖章确认。


四、商务要求
★1、交货地点：大连海关技术中心指定地点。
★2、供货期：自签订合同之日起，35个日历日内全部到货。
★3、本项目不接受进口产品投标。
★4、付款方式：（1）合同签订后，中标人提交下述单据之日起10个工作日内，招标人向中标人支付合同总价70%款项。
中标人提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书、单台/套设备对应款项发票（原件）、履约保证金单据。
（2）单台/套设备完成全部到货、安装调试，且经招标人验收合格后，中标人向招标人提交下述单据之日起10个工作日内，招标人向中标人支付该单台/套设备价格30%款项。
中标人提交单据：单台/套设备对应款项发票（原件）、到货验收报告、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）。
★5.履约保证金
（1）中标人在领取中标通知书后与采购人签订合同，并在合同签订后5个工作日内，向采购人提供合同金额5%履约保证金。
（2）履约保证金可以是支票或银行汇票或银行出具的不可撤销的履约保函或有关单位或银行出具的履约担保函。
（3）如果中标人未能履行合同并给采购人造成损失，履约保证金将作为对这一损失的补偿而付给采购人。


五、对中标人的其他要求
1、中标人不得将本项目转包给第三方，如发现转包，中标人应接受无条件退货承担相应的法律责任。
2、中标人投标报价为全包价格，无二次费用增加。
3、因中标人原因未按时供货，造成采购人无法及时使用，由此为采购人造成的损失由中标人进行赔偿。


注：1.需求书中★项不接受负偏离，如负偏离视为未实质性响应招标文件要求。非★项为可接受负偏离，但会影响综合得分。
项目名称：大连海关技术中心2026年海关仪器设备购置及能力保障专项采购项目           项目编号：TLYQ2026-06048
2.本章中提出的各项功能要求和技术指标是对设备的最基本要求，并未对一切细节做出全部详细规定，也并未充分引述有关标准和规范条文，供应商所有与本项设备有关的技术要求均应符合招标时已颁布的国家和行业标准或国际标准的有关条文。
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第四章 投标文件格式
投标人必须按下述顺序和要求编写装订投标文件，并编排详细目录及准确页码。所有证明文件在投标时必须在有效期内，否则视为不具有该证明文件。
一、投标函；
二、投标产品分项报价表；
三、产品说明一览表（包括详细配置、技术参数、性能说明、产品说明书、图片、产品检验报告等）；
四、偏离表；
五、投标人关于资格的声明函；
六、法定代表人资格证明书；
七、法定代表人授权委托书；
八、资格证明文件；
1.营业执照(或事业单位法人证书)副本复印件
2.2025年度经过审计的财务报告，或2026年基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明材料（复印件加盖公章）
3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函（格式自拟，原件）
4.开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据（复印件加盖公章）
5.开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据（复印件加盖公章）
6.诚信投标承诺函（参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函）（格式6）
8.投标人关联单位的说明（格式7）
九、中小企业声明函、监狱企业证明、残疾人福利性单位声明函
十、关于符合本国产品标准的声明函
十一、政府采购节能产品、环境标志产品声明函
十二、近三年（2023年1月1日至投标文件递交截止时间）类似项目业绩
十三、供货及安装实施方案
十四、售后服务方案及技术支持
十五、技术培训方案
十六、投标人认为需提交的其他文件
十七、投标人认为需说明的其他问题


[bookmark: _Toc18189_WPSOffice_Level3]一、投标函
致：
根据贵方     （招标项目名称、招标编号：），投标人代表     （姓名、职务）经正式授权并代表投标人     （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本    份。
完全理解招标文件的内容，决定投标本项目，据此我方承诺如下：
1.我方承诺，我方完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件以及本项目招标文件规定的投标人须满足的特定条件。
2.所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物及服务投标报价为人民币     元，金额数：        （大写金额）。
3.我方已仔细研究并完全理解了全部招标文件（包括修改文件、附件等相关资料）规定的内容，并承诺在发生争议时，不会以对招标文件存在误解、不明为由，向采购人及采购代理机构行使任何法律上的抗辩权。
4.本投标有效期为自开标日起      个日历日。
5.供货期：__________；质保期：_____________。
6.如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价     %的履约保函。
7.依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》（国统字【2017】213号）和企业实际情况，我方企业为____（大、中、小、微）型企业。
8.我方承诺投标文件及所有提供的一切数据或资料均真实、准确、合法、有效。由于我方提供的资料不实而导致中标结果无效，给其他投标人及采购人造成的全部损失，我方同意无条件予以赔偿。
9.我方投标文件、你方的中标通知书、招标文件将成为约束双方的合同文件组成部分，若招标文件存在要求，而投标文件没有拒绝亦没有涉及的情形下，我方接受招标文件的有关约束，并同意将招标文件对投标人的要求作为投标人合同义务的组成部分。
10.我方绝对所有权拥有者性别为      （男、女）。
11.我方      （是、不是）外商投资企业。
12.我方将严格遵守政府采购法律法规、规范性文件等的规定，若存在违法违规等行为，将承担相应的法律责任。

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)： 

投标人名称（公章）：

日期：

注：1.本格式文件内容不得擅自删改。
2.投标人代表签字，必须是亲笔签名。
3.投标人公章必须是经公安部门备案的印章。
4.不得使用其他印章或电子制版签名。
5.本文件应按规定签署，否则投标文件无效。

[bookmark: _Toc17155_WPSOffice_Level3][bookmark: _Toc6653239]二、投标产品分项报价表
（投标人必需按第三章中技术参数的顺序填写报价，不准调整顺序，如投标人需补充说明可附表解释。）
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	序号
	货物名称
	品牌型号
	数量
	原产地
	交货单价
	运保费单价
	其他单价
	综合单价（项6+项7+项8）
	投标总价（项4×项9）

	
	
	
	
	
	货物单价6a
	安装调试、培训等技术服务费6b
	合计
6c
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	



供应商（加盖公章）：
法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：
日期：       年   月  日

注：
1. 须包含供应商须投标报价条款规定的全部费用；
2. 所有价格系用人民币表示，单位：元；
3. 如果单价和总价不符时，以单价为准；
4. 项6c是6a、6b之和；
5. 项10的合计为投标总价；
6. 供应商须按规定签署，否则投标文件无效。
7. 如发现有进口或从其他渠道购入进口产品的情况，视为虚假竞标，将依法追究违约责任。
项目名称：大连海关技术中心2026年海关仪器设备购置及能力保障专项采购项目                                                        项目编号：TLYQ2026-06048
项目名称：大连海关技术中心2026年海关仪器设备购置及能力保障专项采购项目                                                   项目编号：TLYQ2026-06048
8. 如单台投标报价超出最高限价为无效投标。
[bookmark: _Toc529515607][bookmark: _Toc23619_WPSOffice_Level3]三、产品说明一览表
(按第三章中所附用户需求书顺序分别填写)

	序号
	
	产品名称
	
	数量
	

	不限于详细配置、技术参数、性能说明、产品说明书、图片、产品检验报告（如有）等：














附：第三章用户需求书中如要求投标人提供证明文件，投标人必须按要求提供，如未提供或提供的证明材料无法证明该项参数符合或正偏离招标文件要求，则按负偏离处理。
投标人（加盖公章）：

法定代表人或授权委托代理人（签字或盖章）：

日期：  年  月  日
[bookmark: _Toc6220_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3351_WPSOffice_Level1]
四、偏离表
[bookmark: _Toc25204_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc31142_WPSOffice_Level1]（一）技术参数偏离表
	序号
	产品名称
	技术指标
	响应情况
	偏离情况
（正/负/无偏离）
	证明材料位置（页码）

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：
1.投标人须对招标文件第三章用户需求书中“三、技术参数”逐条进行偏离情况说明，否则按无效投标文件处理；
2.一处技术参数如有负偏离，则该项技术参数认定为负偏离。


投标人： (盖章)
法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)
日期：  年  月  日
[bookmark: _Toc19657_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc8661_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc9638_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc20656_WPSOffice_Level1]
（二）商务偏离表
	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离情况
（正/负/无偏离）
	证明材料位置（页码）

	1. 
	★交货地点：大连海关技术中心指定地点。
	
	
	

	2. 
	★供货期：自签订合同之日起，35个日历日内全部到货。
	
	
	

	3. 
	★本项目不接受进口产品投标。
	
	
	

	4. 
	★付款方式：（1）合同签订后，中标人提交下述单据之日起10个工作日内，招标人向中标人支付合同总价70%款项。
中标人提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书、单台/套设备对应款项发票（原件）、履约保证金单据。
（2）单台/套设备完成全部到货、安装调试，且经招标人验收合格后，中标人向招标人提交下述单据之日起10个工作日内，招标人向中标人支付该单台/套设备价格30%款项。
中标人提交单据：单台/套设备对应款项发票（原件）、到货验收报告、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）。
	
	
	

	5. 
	★履约保证金
（1）中标人在领取中标通知书后与采购人签订合同，并在合同签订后5个工作日内，向采购人提供合同金额5%履约保证金。
（2）履约保证金可以是支票或银行汇票或银行出具的不可撤销的履约保函或有关单位或银行出具的履约担保函。
（3）如果中标人未能履行合同并给采购人造成损失，履约保证金将作为对这一损失的补偿而付给采购人。

	
	
	

	6. 
	本招标文件中要求的不限于上述的证明文件。
	
	
	


注：商务偏离表须包含以下内容:
（1）投标人须对商务条件进行偏离情况说明，如“★”号项商务条款未做响应或响应为负偏离，则按无效投标文件处理；
[bookmark: _Hlk113183016]（2）投标人认为需要的其他内容，可自行增添。
投标人： (盖章)
法定代表人或其委托代理人： (签字或盖章)
日期：   年  月  日


五、投标人关于资格的声明函

项目名称：

日期：

致：

[bookmark: _Hlk113183029]本投标人愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格、技术响应、商务响应的文件陈述均是真实的、准确的。若有违背，本投标人承担由此而产生的一切后果。
特此声明！






投标人：(盖章)
法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)
日期：  年  月  日


[bookmark: _Toc8658_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6653240][bookmark: _Toc20790_WPSOffice_Level1]六、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：
姓名：          性别：          年龄：          职务：
[bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK61]    系    的法定代表人，为       项目的采购招标签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务，并确保货物的交付、安装调试、保修和售后服务的顺利进行。
特此证明。

法定代表人身份证复印件（正反面）：











投标人：(公章)
日期：

注：本文件应按规定签署，否则投标文件无效。


[bookmark: _Toc12442_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4066_WPSOffice_Level1]七、法定代表人授权委托书

兹授权          (委托代理人姓名)        (身份证号）为我方委托代理人，参加（项目名称）               （项目编号)的投标活动，并以本公司名义处理一切与此次投标有关的事宜。在此次投标过程中，本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。
本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自签章之日起生效。

被授权委托人身份证复印件（正反面）：







法定代表人签字或盖章
被授权人签字
投标人公章



注：1.法定代表人和被授权人签字，必须是亲笔签名。
2.法定代表人盖章和投标人公章，必须是经公安部门备案的印章。
3.不得使用其他印章或电子制版签名。
4.本文件应按规定签署，否则投标文件无效。


[bookmark: _Toc32228_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc29096_WPSOffice_Level1]八、资格证明文件
1.营业执照（或事业单位法人证书）副本复印件
2.2025年度经过审计的财务报告，或2026年基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明材料（复印件加盖公章）
3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力声明函（格式自拟，原件）
4.开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据（复印件加盖公章）
5.开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据（复印件加盖公章）
6.诚信投标承诺函（参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函）（格式6）
7.投标人关联单位的说明（格式7）
注:以上证明材料需在投标文件目录中明确标注页码。

格式6
诚信投标承诺函
（采购人或采购代理机构名称） ：
在本项目投标文件截止时间前，我单位参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的重大违法记录；通过“信用中国”(网站：www.creditchina.gov.cn/)、“中国政府采购网”（网站www.ccgp.gov.cn）等渠道查询，我单位未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: _Hlk113183055]我单位在本项目所属行业        中为        （中型、小型、微型企业），《中小企业声明函》中内容属实。
我单位在本项目投标文件中所响应的各类文件，我单位均依法核实，保证所提供材料的真实性。
[bookmark: _Hlk113183062]如发现我单位提供的材料不实时，我单位将按照《政府采购法》有关提供虚假材料的规定，接受处罚。
特此声明。





投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权代表人(签字或盖章)：
日期：
[bookmark: _Toc26986_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc18517_WPSOffice_Level1]

格式7
投标人关联单位的说明
说明：投标人应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：
（1）与投标人法定代表人（或非法人组织负责人）为同一人的其他单位；
（2）与投标人存在直接控股、管理关系的其他单位：
（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加本项目采购活动：
是否存在以上情形：      。

注：若无此情形，写“无”即可
投标人名称（加盖单位公章）：
法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章)：
日期：    年  月  日


[bookmark: _Toc4240_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3503_WPSOffice_Level1]九、中小企业声明函、监狱企业证明、残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Toc11670_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc25853_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc14357_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc32003_WPSOffice_Level1]（一）中小企业声明函
（如不符合请填“无”）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（（工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业））行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为____万元 1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为)____万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                企业名称（盖章）：          
                          日  期：          

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
[bookmark: _Hlk113183088]2、中标人为中小企业的，其《中小企业声明函》将在中标公告中公告，接受社会监督。
3、投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
4、供应商应当按照采购文件中明确的采购标的对应行业出具中小企业声明函，供应商应当对照采购标的对应行业划型标准，判断自己是否属于中小企业，符合条件的，出具中小企业声明函。
5、货物代理商参加货物政府采购活动的，应按照中小企业声明函格式要求填写制造商的相关企业指标数据。而货物制造商、服务和工程供应商应按照相应的中小企业声明函格式填写企业自身的相关指标数据。其中涉及多个标的物的，分别填写相关企业指标数据。
6、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受办法规定的中小企业扶持政策。



（二）监狱企业证明文件
（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件加盖公章）

（三）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


           单位名称（盖章）：
日期：

注：1.中标、成交投标人为残疾人福利性单位且评审中享受了残疾人福利性单位相关政府采购支持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将在中标、中选公示中公告，接受社会监督。
2.投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。


项目名称：大连海关技术中心2026年海关仪器设备购置及能力保障专项采购项目           项目编号：TLYQ2026-06048
项目名称：大连海关技术中心2026年海关仪器设备购置及能力保障专项采购项目      项目编号：TLYQ2026-06048
[bookmark: _Toc24072_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc6724_WPSOffice_Level1]
十. 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：
日期：     年     月    日
__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
[bookmark: _Toc230271094]5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
十一、政府采购节能产品、环境标志产品声明函

本单位承诺，本次参加的_________________________采购项目（项目编号：____________），所投的下列产品属于《政府采购节能产品、环境标志产品品目清单》内的产品，并且具有法定认证资格的认证机构出具的认证证明，符合优先采购/强制采购政策。本单位对以下填列的各项信息以及相关产品认证证明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
	序号
	所投产品
	产品属性
	产品类别
	是否为强制采购产品
	规格型号
	计量单位
	数量
	单价
	金额合计
	认证证书编号

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件：认证证明可以是认证证书复印件或是法定信息发布平台公布的认证信息截图，认证证明应加盖投标单位公章。
说明：
1. 产品类别，是指国家有关部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单规定的产品类别。如计算机、电冰箱、水嘴等。
2. 产品属性：节能、环保、节能环保。
3. 本表应逐项填写，并按规定签署，不得漏项，否则视为该《声明函》无效。
4. 认证证明应与所投产品、产品类别保持一致，否则视为认证证明无效。
5. 投标单位应同时提供有效的《政府采购节能产品、环境标志产品声明函》与有效的节能环保产品认证证明，才能享受节能环保优惠政策。
6. 本文件应按规定签署，否则投标文件无效。

投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章：
投标人公章：
年月日


十二、近三年（2023年1月1日至投标文件递交截止时间）类似项目业绩

注：1.以供货合同或中标通知书及供货明细为准，时间以合同签订时间或中标通知书时间为准。提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。




十三、供货及安装实施方案
格式自拟



十四、售后服务方案及技术支持
格式自拟



十五、技术培训方案
格式自拟




十六、投标人认为需提交的其他文件
格式自拟




[bookmark: _Toc12569_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc27346_WPSOffice_Level1]十七、投标人认为需说明的其他问题
投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更合理的建议方案，同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、安装等方面的影响。
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	序号
	资格审查表（评审结果为合格、不合格）
	投标人名称及审查意见（合格、不合格）

	
	
	
	
	
	备注
说明

	1
	按要求提供合法有效的营业执照(或事业单位法人证书)
	
	
	
	

	2
	2025年度经过审计的财务会计报告，或2026年基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户证明材料
	
	
	
	

	3
	提供履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明
	
	
	
	

	4
	提供开标时间前六个月内任一个月的依法缴纳税收的缴款凭据证明材料
	
	
	
	

	5
	提供开标前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的缴款凭据证明材料
	
	
	
	

	6
	提供按给定格式填写并签章诚信投标声明函
	
	
	
	

	7
	截至开标时间未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单，不是中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）
	
	
	
	

	8
	提供了有效的“中小企业声明函”或“监狱企业证明”或“残疾人福利性单位声明函”
	
	
	
	

	9
	投标人关联单位的说明符合情况
	
	
	
	

	审查结论
	
	
	
	

	备注：（有不符合项的，需在此处详细写明理由）

	审查
人员
	签字：
年   月   日



说明：
1．该表仅适用于政府采购货物和服务项目的资格审查，由采购人代表或采购代理机构负责。
2．应根据招标文件设定的“供应商资格条件”选择确定具体的审查内容。
3．审查情况或结论合格打√，不合格打×，不合格原因应在备注栏内详细说明。



符合性审查表
	序号
	审查内容
	投标人

	
	
	
	
	
	
	

	1
	投标文件中的投标函加盖投标人公章，法定代表人（或委托代理人）印章（或签字），投标函件内容齐全；
	
	
	
	
	

	2
	法定代表人委托代理人具有合法、有效的委托书原件；
	
	
	
	
	

	3
	投标文件按规定格式填写，内容齐全、关键字迹清晰，投标文件正、副本数量符合招标文件要求；
	
	
	
	
	

	4
	投标人未递交两份或多份内容不同的投标文件，在一份投标文件中对同一项有且只有一个报价，有两个或多个报价时声明了哪一个有效（按招标文件规定提交备选方案的除外）；
	
	
	
	
	

	5
	投标报价未超出项目预算、最高限价、单价未超过单价限价；
	
	
	
	
	

	6
	投标文件中“★”条款未出现负偏离，完全满足采购人技术要求；
	
	
	
	
	

	7
	投标有效期满足招标文件要求；
	
	
	
	
	

	8
	投标文件未附有采购人不能接受的条件，对合同中约定的采购人的权利和投标人的义务方面未造成限制；
	
	
	
	
	

	9
	投标人投标文件中供货期、质保期满足招标文件要求，偏离表内容齐全；
	
	
	
	
	

	10
	符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求。
	
	
	
	
	

	11
	各投标人所投核心产品的品牌是否达到三家以上（表格内具体列明每家投标人的品牌）
	
	
	
	
	

	审查结论
	
	
	
	
	

	评委签字：                                          年   月   日


注：1.合格项打√，不合格项打×，不合格原因请在备注栏内注明。 


[bookmark: _Toc2147_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc23969_WPSOffice_Level1]附件一：评分标准
	项目
	分项名称
	满分分值
	评分标准

	价格得分
	报价
得分
	30
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标人的投标报价为评 
标基准价，其价格分为满分。其他投标人价格得分=（评标基准 
价/投标报价）×30。

	技术得分
	满足产品技术参数要求情况
	48.2
	1、对标注为“★”的技术条款，须完全满足，任何偏离都有可能被视为未做出实质性响应；
2、每有一项“▲”项参数完全满足要求或正偏离得2分（部分满足的不得分，共12项），满分24分。
3、每有一项非“★”、非“▲”项参数完全满足要求或正偏离得0.1分（部分满足的不得分，共242项），满分24.2分。
注：
1、该项最少得分为0分；
2、对于产品技术性能指标采用语言文字描述的技术条款，如果投标文件响应内容与之有差异，投标人应证明文件全面具体说明响应内容的有效性，否则不被认定为无偏离或正偏离；
3、标注为“★”的技术条款、响应为正偏离的技术条款，须有证明文件附于投标文件中，并提供产品描述、产品彩页图片、产品外观照片和说明书等高清版彩色文件；
4、如发现投标文件为蓄意伪造，则投标文件将被拒绝。
5、仅对技术指标及主要配置进行评审。

	商务得分
	近三年业绩
	5
	提供近三年（2023年1月1日至今）类似项目业绩（以供货合同或中标通知书及供货明细为准，时间以合同签订时间或中标通知书时间为准），每提供一份得1分，累计最多得5分。
注：提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。

	
	供货及安装实施方案
	6
	1.供货安装方案（满分3分）：
根据投标人提供的供货安装方案进行综合评审：
1）供货安装方案内容全面合理、针对性强，能够充分满足项目需求(得3分)；
2）供货安装方案内容完整，但方案内容存在缺陷的 (得2分)。
3）方案内容存在不符合项目需求的 (得1分)。
2.提供调试验收服务保证措施（满分3分）：
根据投标人提供的调试验收服务保证措施进行综合评审：
1）调试验收服务保证措施内容全面合理、针对性强，能够充分满足项目需求(得3分)；
2）调试验收服务保证措施内容完整，但方案内容存在缺陷的 (得2分)。
3）调试验收服务保证措施内容存在不符合项目需求的 (得1分)。
注：未提供不得分。
缺陷是指方案内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。

	
	售后服务方案
	6
	1.售后服务方案（满分3分）
根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后响应时间、维修方案、质保期承诺、质保期内质量保证措施、应急措施等）进行综合评审：
1）售后服务方案内容全面合理、针对性强，能够充分满足项目需求(得3分)；
2）售后服务方案内容完整，但方案内容存在缺陷的 (得2分)。
3）方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的 (得1分)。
2.技术支持承诺（满分3分）
1）投标人技术支持承诺内容完全满足招标要求，售后响应时间完全满足甚至优于采购人要求的(得3分)；
2）投标人技术支持承诺内容满足招标要求，但内容存在缺陷的，售后响应时间满足采购人要求的(得2分)；
3）投标人技术支持承诺内容存在不符合项目需求的，或售后响应时间不明确(得1分)。
注：未提供不得分。
缺陷是指方案内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。

	
	培训方案
	4.8
	培训方案（满分4.8分）：
根据投标人的培训方案（包括但不限于培训师资、培训内容、培训时间和进度安排等等）进行综合评审：
1.培训方案内容全面合理、针对性强，能够充分满足项目需求(得4.8分)；
2.培训方案内容完整，但方案内容存在缺陷的 (得3分)。
3.方案内容存在不符合项目需求的，或方案中缺少上述应包括内容任意一项内容的 (得1.5分)。
5.未提供不得分。
注：缺陷是指方案内容与项目需求不完全一致、存在相互矛盾内容以及未针对本项目编写的任意一种情形。
不符合项目需求是指存在与本项目执行无关的内容、存在相关内容在实际操作中不能运用的任意一种情形。

	总分 100



加分项评分标准
	加分
因素
	说明

	节能
产品
	对于清单中的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值2%的加分，计算公式如下：
节能产品加分＝技术加分+价格加分＝（节能产品投标报价之和/投标总价）×技术部分总分值×2% +（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值×2%。
注：强制节能产品清单内的产品除外。

	环保
产品
	对于清单中的投标产品，对技术和价格项目分别给予相应评分总分值2%的加分，计算公式如下：
环保产品加分＝技术加分+价格加分＝（环保产品投标报价之和/投标总价）×技术部分总分值×2% +（节能产品投标报价之和/投标总价）×价格部分总分值×2%。


注：	
1.保留小数点后两位（按四舍五入原则）。
2.获得最高评估分的投标人将被推荐为合格的中标候选人。
3.如果投标人综合得分相同，按下列顺序排列以确定将被推荐为合格的中标候选人：
[bookmark: _Toc7717_WPSOffice_Level2]（1）投标报价低的；
[bookmark: _Toc11244_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc18958_WPSOffice_Level2]（2）满足产品技术参数要求情况得分高的；
（3）售后服务方案及技术支持得分高的。
4.投标人加分项相应产品响应报价之和以评标委员会复核结果为准。
5.投标人在响应时须提供与以上评分因素相关的材料。如果发现有弄虚作假的，将取消其响应资格。
6.保密要求：从开标时起到中标公告发布时止，有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给投标人或与上述评审工作无关的人。

